Załącznik nr 3.2 do SIWZ

MPS-ZP-5/2013

Parametry graniczne analizatora immunochemicznego:

- Aparat wolnostojący lub do postawienia na stole (stół dostawcy).

- Wyposażenie w UPS.

- Analizator w pełni automatyczny , pracujący w trybie pacjent po pacjencie

- Możliwość pracy non stop przez 24 godz.

- Aparat wieloparametrowy, z min. 18 pozycjami na odczynniki.

- Stała temperatura chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora.

- Możliwość wykonywania badań w zakresie określonym w formularzu asortymentowo - cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ)

- Metoda badań - chemiluminescencja.

- Czytnik kodów paskowych dla odczynników.

- Czytnik kodów paskowych dla próbek z badaniami.

- Automatyczne monitorowanie stanu oraz zużycia odczynników i materiałów zużywalnych.

- Jednorazowe końcówki i probówki reakcyjne do analizy badanego materiału.

- Detektor skrzepów i mikroskrzepów w badanej próbce.

- Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek badanych.

- Ilość miejsc na próbki badane - minimum 60.

- Swobodny dostęp do podajnika próbek oraz możliwość dostawiania próbek w trakcie pracy analizatora.

- Możliwość wstawiania próbek CITO w każdym momencie pracy aparatu.

- Wydajność praktyczna - minimum 80 oznaczeń na godzinę.

- Szybkość otrzymania pierwszego wyniku dla testów :

- FSH, LH, HbsAg, P/ciała any-HCV, p/ciała any-HBS, CA 15-3, ATG, IgE całk, P/c HIV do 55 minut

- dla wszystkich pozostałych testów – do 35 minut.

- Możliwość wydruku wyników ostatecznych dla danego pacjenta.

- Komputerowa archiwizacja danych dotyczących wyników badań, kontroli i kalibracji.

- Dostosowany materiał kontrolny wieloparametrowy do oznaczeń hormonów i markerów nowotworowych.

- Automatyczne prowadzenie bieżącej i skumulowanej kontroli jakości w oparciu o reguły Westgarda, wykresy Levy-Jenningsa.

- Dwukierunkowa komunikacja z centralnym komputerem (laboratoryjnym systemem informatycznym).

- Bezpłatny serwis techniczny na czas trwania umowy w godzinach pracy Laboratorium (7.00 – 19.00, przez min 5 dni od poniedziałku do piątku).

- Analizator nie starszy niż 3 lata.

- Certyfikat CE.

Oferujemy analizator immunochemiczny spełniający wyżej określone warunki :

( model /typ/ producent  analizatora )

…………………………………………………………………………………………………………………………

..............................................................                                                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania firmy