Załącznik Nr 2 do SIWZ

MPS-ZP-3/2013

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH i OCENIANYCH

Zestaw do badań endoskopowych z torem wizyjnym, gastroskopem,  kolonoskopem

i  cyfrową rejestracją  badań

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Oferowane parametry | Sposób oceny –punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Gastroskop Producent / Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . typ/ model: . . . . . . . . ……. . |  |  | Max 30 pkt |
| 1 | Pełna zanurzalność endoskopu | TAK |  |  |
| 2 | Przetwornik CCD „kolor” | TAK |  |  |
| 3 | Kanał roboczy | min. 2,8 mm |  | 0-2 pkt |
| 4 | Długość robocza sondy wziernikowej | max 1050 mm |  | 0-2 pkt |
| 5 | Kąt widzenia | min 140o |  | 0-2 pkt |
| 6 | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej góra / dół prawo / lewo | 210° / 120° 120° / 120° |  | 0-4 pkt |
| 7 | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej | max 9,8 mm |  | 0-2 pkt |
| 8 | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | TAK |  |  |
| 9 | Głębia ostrości | min 4-100 mm |  | 0-4 pkt |
| 10 | Programowalne przyciski endoskopowe na głowicy endoskopu (minimum 4). Możliwość przypisania wszystkich funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu. | TAK min 4przyciski |  | 0-2 pkt |
| 11 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego tzw. water-jet | TAK |  |  |
| 12 | Rotacja endoskopu we wtyku do procesora wizyjnego min 180o | TAK/NIE |  | tak - 5 pkt nie - 0 pkt |
| 13 | Kompatybilność z oferowanym procesorem wizyjnym | TAK |  |  |
| 14 | Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego procesorem wizyjnym serii EPK-700 | TAK/NIE |  | tak -5 pkt nie - 0pkt |
| 15 | Kompatybilność z posiadaną przez Zamawiającego myjnią-dezynfektorem typ INNOVA E2 | TAK |  |  |
| 16 | Jednostopniowe - zintegrowane złącze emisji obrazu i źródła światła | TAK/NIE |  | tak - 2 pkt nie - 0 pkt |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Oferowane parametry | Sposób oceny –punktacja |
| II. | Kolonoskop Producent / Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . typ/ model: . . . . . . . . ……. . |  |  | Max. 35 pkt |
| 1 | Pełna zanurzalność endoskopu | TAK |  |  |
| 2 | Przetwornik CCD „kolor” | TAK |  |  |
| 3 | Kanał roboczy | min. 4,2 mm |  | 0-2 pkt |
| 4 | Długość robocza sondy wziernikowej | min 1500 mm |  | 0-2 pkt |
| 5 | Kąt widzenia | min 140o |  | 0-2 pkt |
| 6 | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej góra / dół prawo / lewo | 180° / 180° 160° / 160° |  | 0-4 pkt |
| 7 | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej | max 13,2 mm |  | 0-2 pkt |
| 8 | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | TAK |  |  |
| 9 | Głębia ostrości | Min 3-100 mm |  | 0-4 pkt |
| 10 | Programowalne przyciski endoskopowe na głowicy endoskopu (minimum 4). Możliwość przypisania wszystkich funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu. | TAK min 4przyciski |  | 0-2 pkt |
| 11 | Zróżnicowana gibkość tuby wziernikowej (stała lub regulowana) | TAK |  | Reg. -5 pkt Stała – 0 pkt |
| 12 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego tzw. water-jet | TAK |  |  |
| 13 | Rotacja endoskopu we wtyku do procesora wizyjnego min 180o | TAK/NIE |  | tak - 5 pkt nie - 0 pkt |
| 14 | Kompatybilność z oferowanym procesorem wizyjnym | TAK |  |  |
| 15 | Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego procesorem wizyjnym serii EPK-700 | TAK/NIE |  | tak -5 pkt nie - 0pkt |
| 16 | Kompatybilność z posiadaną przez Zamawiającego myjnią-dezynfektorem typ INNOVA E2 | TAK |  |  |
| 17 | Jednostopniowe - zintegrowane złącze emisji obrazu i źródła światła | TAK/NIE |  | tak - 2 pkt nie - 0 pkt |
| III. | Tor wizyjny Producent / Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . typ/ model: . . . . . . . . ……. . |  |  | Max. 25 pkt |
| 1 | Źródło światła – lampa xenonowa | TAK |  |  |
| 2 | Moc Lampy | min.100W |  | 0-1 pkt |
| 3 | Procesor HD | TAK/NIE |  | tak - 10kt nie - 0pkt |
| 4 | Przetwornik CCD „kolor” | TAK |  |  |
| 5 | Czas gotowości urządzenia do badania po włączeniu zasilania | max 15 sekund |  |  |
| 6 | Wyostrzenie obrazu w trakcie badania | TAK |  |  |
| 7 | Funkcja zatrzymania obrazu głównego z ruchomym obrazem dodatkowym | TAK |  |  |
| 8 | Wyjścia wideo: min. RGB, S-VHS | TAK |  |  |
| 9 | Lampa zapasowa awaryjna (typu LED lub halogen) włączana ręcznie lub automatycznie | TAK |  | ręcznie - 0pkt automat- 1pkt |
| 10 | Wbudowana pompa insuflacyjna | TAK |  |  |
| 11 | Możliwość wpisywania danych pacjentów i użytkowników min. 30 pacjentów i min. 10 użytkowników | TAK |  |  |
| 12 | Kompatybilność z posiadanymi wideoendoskopami serii 90K firmy Pentax | TAK/NIE |  | tak - 5pkt nie - 0pkt |
| 13 | Funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła NBI | TAK/NIE |  | tak - 5pkt nie - 0pkt |
| 14 | Monitor medyczny LCD współpracujący z zestawem Podać : producenta. . . . . . . . . typ/ model: ……………….. | TAK |  |  |
| 15 | Rozmiar ekranu monitora | min 19” |  | 0-1 pkt |
| 16 | Rozdzielczość ekranu monitora w pikselach | min 1280x1024 |  | 0-1 pkt |
| 17 | Kąt widzenia ekranu monitora | min. 160°/160° |  | 0-1 pkt |
| IV. | Pozostałe wyposażenie |  |  | Max. 5 pkt |
| 1 | Wózek z możliwością ustawienia wszystkich elementów zestawu i wieszakiem na min 1 endoskop Podać : producenta. . . . . . . . . typ/ model: ……………….. | TAK |  |  |
| 1a | Podstawa jezdna z blokadą kół | TAK |  |  |
| 2 | Manualny tester szczelności z niezależnym certyfikatem medycznym Podać : producenta. . . . . . . . . typ/ model: ……………….. | TAK |  |  |
| 3 | Pompa do spłukiwania pola operacyjnego- water jet Podać : producenta. . . . . . . . . typ/ model: ……………….. | TAK |  |  |
| 3a | Autoklawowalne dreny i autoklawowalny pojemnik na wodę o pojemności min 1l | TAK |  |  |
| 3b | Sterowanie pompy przyciskiem nożnym. | TAK |  |  |
| 3c | Regulacja mocy płukania | TAK/NIE |  | tak - 2pkt nie - 0pkt |
| 4 | Ssak medyczny Podać : producenta. . . . . . . . . typ/ model: ……………….. | TAK |  |  |
| 4a | Pompa próżniowa bezolejowa | TAK |  |  |
| 4b | Przepływ min. 30 l/ min. | TAK |  | 0- 1 pkt |
| 4c | Głośność max. 50dB | TAK |  | 0- 1 pkt |
| 4d | Pojemnik z tworzywa nietłukącego min. 1l | TAK |  |  |
| 4e | Regulacja siły ssania | TAK/NIE |  | tak - 1pkt nie - 0pkt |
| V. | Cyfrowa rejestracja badań |  |  | Max. 5 pkt |
| 1 | Oprogramowanie komputerowe umożliwiające archiwizację danych z badań endoskopowych | TAK |  |  |
| 2 | Zestaw komputerowy klasy PC z monitorem, klawiaturą, myszką, o parametrach zapewniających stabilną pracę systemu Podać : producenta. . . . . . . . . typ/ model: ……………….. | TAK |  |  |
| 3 | Pojemność dysku twardego Min.1 TB | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość sporządzania, drukowania i archiwizacji raportów z badania zawierających opis badania, dokumentację fotograficzną i dane pacjenta | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość wprowadzenia użytkowników z delegacją uprawnień dla każdego użytkownika, ustawienia na hasło | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość tworzenia szablonów raportów (wklejanie części zapisanych wcześniej opisów) możliwość zapisu z poziomu programu zdjęć w formatach: *.bmp, *.jpg, *.gif | TAK |  |  |
| 7 | Możliwość sterowania z głowicy endoskopu lub przycisku nożnego zapisem zdjęć i zapisem sekwencji wideo na dysk komputera | TAK |  |  |
| 8 | Możliwość współpracy z posiadanym przez Zamawiającego procesorem wizyjnym serii EPK-700 | TAK/NIE |  | tak -5 pkt nie - 0pkt |
| 9 | Drukarka laserowa kolorowa Podać : producenta. . . . . . . . . typ/ model: ……………….. | TAK |  |  |
| 10 | Możliwość integracji w przyszłości (w roku 2014) z systemem informatycznym pracującym w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu, podłączenie w standardzie DICOM i HL-7 | TAK |  |  |
| VI. | POZOSTAŁE WYMAGANIA BEZWZGLĘDNE |  |  | Max. 10 pkt |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |  |
| 2 | Rok produkcji | 2013 |  |  |
| 3 | Certyfikat CE | TAK |  |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji w określonym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |  |
| 5 | Instrukcja w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej | TAK |  |  |
| 6 | Gwarancja obejmująca wszystkie elementy zestawu przez okres min. 24 miesięcy - bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym. | TAK |  | 2 lata - 4 pkt 5 lat -10 pkt |
| 7 | W okresie gwarancji w przypadku wystąpienia awarii dostawa sprzętu zastępczego nastąpi do 48 godzin od zgłoszenia. | TAK |  |  |
| 8 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego sprzętu endoskopowego na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |
| 9 | Przeglądy serwisowe coroczne - bezpłatnie (obejmujące robociznę, niezbędne materiały i dojazd) przez okres 2 lat (czas trwania gwarancji ) | TAK |  |  |
| 10 | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 8 lat od daty dostawy | TAK |  |  |
| 11 | Ubezpieczenie endoskopów na czas gwarancji od następstw uszkodzeń mechanicznych (w tym zdarzeń niezwykłych: nieumyślnego uszkodzenia, ugryzienia przez pacjenta) | TAK |  |  |

UWAGA:

Niespełnienie któregokolwiek wymaganego parametru będzie równoznaczne z odrzuceniem 
oferty przez Zamawiającego.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby umocowanej do  reprezentowania Wykonawcy