| FLp. | WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI | WARTOŚĆ WYMAGANA (Tak/Nie/Podać...) | SPEŁNIA (TAK/NIE) WYPEŁNIĆ | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stacja diagnostyczna dedykowana dla badań CR/DR/US – 1 kpl |  |  |  | 200 pkt. |
|  | Producent | Podać |  |  | bez oceny |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  | bez oceny |
|  | Komputer, minimalne wymagania: procesor czterordzeniowy 2,6 GHz, 8 GB pamięci RAM, dysk twardy 250 GB, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  |  | bez oceny |
|  | Monitor diagnostyczny klasy 3MP -2 sztuki z kartą graficzną przeznaczony do radiologii ogólnej - pionowy, LCD LED, - rozdzielczość co najmniej 1536 x 20148 pikseli, - jasność co najmniej 1000 cd/m2, - kontrast co najmniej 900:1, - obszar roboczy o przekątnej co najmniej 20,8 cali,min. 528 mm, - obrazowanie skali szarości z LUT minimum 10 bitów, - przedni panel zabezpieczający ekran, - wbudowane monitorowanie czasu pracy monitora oraz czasu pracy podświetlenia, - urządzenie do kalibracji DICOM, - oprogramowanie do kalibracji DICOM, - dedykowana do zastosowań medycznych , - karta graficzna z min.1 GB pamięci typu DDR min. 64 GB/s, - monitory fabrycznie parowane, - monitor i karta graficzna tego samego producenta. | Tak, podać nazwę, typ i parametry, przy dostawie załączyć certyfikat producenta dot. fabrycznego parowania |  |  | - jasność 0-10 pkt - kontrast 0-10 pkt - obszar roboczy 0- 10 pkt - karta graficzna 0- 10pkt |
|  | Monitor LCD kolorowy, min. 18,9”, o min. parametrach: rozdzielczość 1280x1024, jasność 250 cd/m2, kontrast 850:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 170/170˚ | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  |  | 0-25 pkt |
|  | Monitory diagnostyczne i monitor kolorowy podłączone do jednego komputera i obsługiwane za pomocą jednej klawiatury i myszy | Tak |  |  | bez oceny |
|  | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | Tak, podać nazwę i typ |  |  | bez oceny |
|  | Oprogramowanie korzystające wyłącznie z bazy danych badań systemu PACS (architektura klient - serwer) | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Oprogramowanie nie przechowuje lokalnie danych obrazowych ani bazy danych wykonanych badań/pacjentów | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Oprogramowanie oparte na koncepcji licencji przyznanych użytkownikowi systemu a nie stacji roboczej, a zarządzanie nimi realizowane jest przez system PACS (licencja pływająca) | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Oprogramowanie umożliwiające uruchomienie aplikacji stacji diagnostycznej wraz z jej ustawieniami na innym komputerze bez interwencji serwisowej | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Oprogramowanie przechowuje na serwerze PACS ustawienia interfejsu użytkownika – uruchomienie przez użytkownika oprogramowania na dowolnej stacji powoduje przywrócenie jego specyficznego interfejsu użytkownika oraz otwartych przez niego w poprzedniej sesji badań | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Indywidualna konfiguracja paska narzędzi dla każdego użytkownika i każdego rodzaju badań, np. CR, CT, MR, MG | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej nie przypisana do hardware komputera | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Dostęp do systemu tylko po uprzednim zalogowaniu się | Tak |  |  | bez oceny |
|  | System blokujący dostęp użytkownika do oprogramowania stacji diagnostycznej po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcjonalność ustawienia czasu automatycznego wylogowania stacji roboczej z oprogramowania stacji diagnostycznej w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu aplikacji stacji diagnostycznej do systemu pomocy w języku polskim, obejmującego następujące tematy: - jak korzystać z systemu pomocy - opis wszystkich dostępnych narzędzi i metody jak je stosować - nawigacja po systemie - wyszukiwanie badań - odczytywanie, modyfikacja, porównywanie badań - przygotowywanie badań do kominków i konferencji | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Otwieranie badań CR/DR/US i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Możliwość wyświetlania kolorowych obrazów USG na trzecim kolorowym monitorze stacji | Tak / Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
|  | Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Oprogramowanie zapewnia wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta, które zostały wysłane do systemu PACS; wybranie z listy poprzednio wykonanego badania pacjenta powoduje jego wyświetlenie wraz z opisem badania | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Programowe szyfrowanie połączenia z systemem PACS realizowane w oparciu o komercyjną technologię (np. serwer DICOM, serwer WWW) | Tak, podać nazwę technologii |  |  | bez oceny |
|  | Transmisja danych między oprogramowaniem a systemem PACS z użyciem protokołu szyfrującego | Tak, podać nazwę protokołu |  |  | bez oceny |
|  | Aplikacja stacji diagnostycznej pozwala wyszukać badania na podstawie dowolnej kombinacji warunków, min.: - imię i nazwisko pacjenta, - ID pacjenta, - data urodzenia, - wiek pacjenta, - płeć pacjenta, - ID badania, - data badania, - status badania, - zlecający badanie, - rodzaj urządzenia diagnostycznego, - badana część ciała | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Aplikacja stacji diagnostycznej pozwala wyświetlić dane pacjenta i opis badania (jeśli został stworzony w systemie RIS) wyświetlane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi (jeśli zostały wprowadzone w systemie RIS) | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcjonalność tworzenia wielu własnych makr wyświetlających listę badań w oparciu o kryteria wyszukiwania | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Mechanizm wyszukiwania badań i tworzenia własnych makr umożliwia budowę zapytań z operatorami logicznymi AND i OR (umożliwiający wyświetlenie badań spełniające warunki np. - z urządzeń: CT lub MR lub CR - i/lub data badania nie starsza niż 3 dni - i/lub część ciała: głowa lub kręgosłup) | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Mechanizm automatycznego odświeżania listy badań spełniających kryteria zadeklarowanego makra | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Mechanizm automatycznego otwierania kolejnego badania spełniającego kryteria zadeklarowanego makra bez konieczności powrotu do listy badań | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Możliwość ustawienia powiadomienia dźwiękowego w przypadku pojawiania się nowego badania spełniającego kryteria zadeklarowanego makra (np. badanie cito) | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Możliwość jednoczesnego otwarcia wielu badań, przełączanie się pomiędzy otwartymi badaniami | Tak |  |  | bez oceny |
|  | W przypadku wylogowania użytkownika otwarte badania mogą automatycznie otworzyć się po kolejnym zalogowaniu | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min. tryby: - pojedynczy monitor – na każdym monitorze wyświetlane są różne badania, - dwa monitory – na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania, - wszystkie monitory – na wszystkich dostępnych monitorach wyświetlanie jest to samo badanie. | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Aplikacja pozwala wyświetlić jednocześnie na każdym z monitorów min.: - 1, 2, 4, 9 dowolnych obrazów badania w dowolnej kolejności, - 1, 2, 4, 9 obrazów serii, - 1, 2, 4 dowolne serie badania w dowolnej kolejności, - 1, 2, 3 dowolne badania w dowolnej kolejności | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Progresywne wyświetlanie obrazów - szybkie wyświetlenie obrazu (np. „kluczowego”) i stopniowe przesyłania kolejnych danych (np. pozostałych obrazów serii) | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Automatyczne dostosowywanie wartości jasności i kontrastu dla całego obrazu na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja kolimacji obrazu badania | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlenia dla wskazanego piksela wartości gęstości optycznej dla badań CR | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Płynna regulacja zaczernienia i kontrastu oraz umożliwienie definiowania własnych ustawień poziomu i okna (W/L) dla każdego użytkownika oraz funkcjonalność przeniesienia zmian wykonanych na jednym obrazie na wszystkie obrazy serii i całego badania | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe, - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Metody obliczania wartości pikseli przy powiększaniu obrazu, min.: - replikacji pikseli, - interpolacji | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Pomiar kątów | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja dodania dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja dodania strzałki do obrazu badania | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja pomiaru stosunku długości dwóch linii zdefiniowanych przez użytkownika | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja obrotu obrazu o 180˚ oraz o 90˚ stopni w lewo/w prawo | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja płynnego obrotu obrazu o dowolnie wybrany przez użytkownika kąt wraz z aktualną prezentacją kąta podczas wykonywania obrotu | Tak /Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
|  | Inwersja pozytyw/nagatyw w obrazie badania | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja wybrania zasięgu działania narzędzi modyfikujących postać obrazu badania – jasności/kontrastu, obrotów, powiększeń, oraz inwersji obrazu, min. zakres: - wybrany obraz, - wybrana seria badania, - całe badanie. | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie minimum koła, elipsy, kwadratu, prostokąta oraz innym, zdefiniowanym przez użytkownika kształcie wraz z informacjami: - liczba pikseli w regionie zainteresowania, - długość obwodu regionu zainteresowania, - powierzchnia regionu zainteresowania, - średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, - odchylenie standardowe wartości pikseli (różnica pomiędzy średnia a maksymalną i minimalną wartością pikseli w regionie zainteresowania). | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika, min. funkcje: - zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu), - zapisywanie powiększenia obrazu, - zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki) | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja cofnięcia ostatnio wykonanej zmiany obrazu | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja powrotu do poprzedniej, ostatnio zachowanej postaci obrazu | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja scalania wszystkich dostępnych serii w jedną serię | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja ręcznego łączenia dwóch lub więcej serii | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Automatyczne łączenie dwóch lub więcej serii badania na podstawie unikatowej referencji ramki obrazu - Tag DICOM (0020,0052) | Tak /Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
|  | Zmiana kolejności obrazów w serii badania wraz z możliwością trwałego jej zapisania | Tak /Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
|  | Funkcja sortowania obrazów w serii badania według wybranych tagów DICOM; dostępne sortowanie rosnąco i malejąco; dostępne kryteria sortowania min.: - numer obrazu, - czas akwizycji obrazu, - lokalizacja warstwy | Tak / Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
|  | Funkcja jednoczesnego przewijania obrazów wielu wyświetlanych serii badania/badań pacjenta | Tak / Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
|  | Funkcja wyświetlania linii referencyjnych na innych płaszczyznach podczas przewijania obrazów z wybranej serii badania | Tak / Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
|  | Przeglądarka animacji, funkcje min.: - ustawienia prędkości animacji, - ustawienie przeglądania animacji w pętli, - zmiana kierunku animacji, - ustawienie zakresu obrazów do animacji. | Tak / Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
|  | Możliwość oznaczania badań wieloma słowami kluczowymi przez użytkownika (np. tętniak, tłuszczak itp.) oraz archiwizacja oznaczeń w systemie PACS. Możliwość wyszukiwania badań według zdefiniowanych słów kluczowych | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Hierarchizacja ważności obrazów - minimum możliwość zaznaczenia wybranego obrazu w badaniu jako „kluczowe” | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Obrazy zaznaczone w badaniu jako „kluczowe" są widziane jako miniatury przy opisie badania w aplikacji stacji diagnostycznej - kliknięcie na miniaturę pozwala wyświetlić obraz na monitorze diagnostycznym | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcjonalność - przełączanie się pomiędzy obrazami w badaniu według minimum poniższych metod: - obraz po obrazie, - tylko pomiędzy zaznaczonymi „kluczowymi” obrazami | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Możliwość automatycznego tworzenia obrazów „kluczowych” na podstawie zapisanych przez użytkownika adnotacji, min.: - po zapisaniu strzałki, - po zapisaniu pomiaru odległości pomiędzy dwoma punktami, - po zapisaniu adnotacji tekstowych, - po zapisaniu obszaru zainteresowania | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Możliwość wydruku badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku - konfigurowanie informacji zawartych na wydruku | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Drukowanie obrazów badania na papierze w min. następujących trybach i z uwzględnieniem następujących funkcji: - tryb drukowania obrazów badania na białym tle w ramach oszczędności czarnego koloru, - funkcja drukowania atrybutów badania; min. imienia i nazwiska pacjenta, daty badania, daty urodzenia pacjenta, - funkcja dodania dowolnego tekstu do drukowanego obrazu, - funkcja podglądu wydruku, - tworzenie szablonów rozkładu wydruku z zakresem od 1x1 do 12x12 i 20x20 obiektów na wydruk; obiektem może być obraz, dowolny element tekstowy lub atrybut badania. | Tak / Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
|  | Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja eksportu obrazu badania w oryginalnej rozdzielczości do schowka systemowego | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja eksportu obrazu badań wieloklatkowych (np. USG, angiograficznych) do pliku AVI | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja importowania obrazów do badania, min.: - import 24 bitowego formatu True Color BMP, - import kolorowego lub monochromatycznego formatu JPG, - import obrazu do nowej serii badania lub do obrazów z ostatniej serii w badaniu | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Możliwość importu badania z płyty CD/DVD z plikiem DICOMDIR | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Obsługa procesu scalania badań, np. przy zmianie nazwiska pacjenta lub imporcie badań z innej placówki | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja tworzenia badania podsumowującego – zawierającego kopie obrazów z więcej niż jednego badania | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja dodawania w nowej serii badania obrazów przetworzonych przez aplikacje zewnętrzne (np. umożliwiających segmentację 3D, wirtualną kolonoskopię) | Tak / Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
|  | Integracja z systemem RIS zapewniająca funkcjonalność: wyświetlenie opisu na monitorze RIS umożliwia otwarcie obrazów diagnostycznych, na podstawie których opis został wykonany. Wyświetlenie obrazów badania inicjowane jest przez oprogramowanie RIS. | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Obsługa uaktualnień w obiegu danych dotyczących pacjenta (HL7 ADT^A08), jego badań (HL ORM^O01) oraz ich opisów (ORU^R01). Następujące zmiany, dokonane po wykonaniu badania, gdy obraz badania jest już w systemie PACS: - imienia i nazwiska pacjenta, - procedury badania, - priorytetu badania, - lekarza opisującego, - oddziału zlecającego powodują automatyczną zmianę tych danych w badaniach znajdujących się w oferowanym systemie PACS, systemie dystrybucji obrazów oraz na stacjach diagnostycznych. Zmiana dotyczy również badań znajdujących się na nośnikach taśmowych przy próbie ich przywrócenia do pamięci podręcznej. Zmiany dokonują się na poziomie wyświetlanych i wyszukiwanych przez użytkownika danych. Oryginalne dane pozostają niezmienione na poziomie plików. | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Walidacja zgodności danych obrazowych z danymi demograficznymi z systemu RIS. W przypadku niepomyślnej walidacji aplikacja stacji diagnostycznej wyświetla przy otwieraniu obrazu informację o nieudanej walidacji i wyświetla komunikat informujący użytkownika o możliwości zaistnienia błędu w danych demograficznych pacjenta | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Możliwość dyktowania głosowego opisu badania za pomocą mikrofonu. Stworzony głosowy opis jest zapisany w formacie DICOM Audio Basic Voice Audio Waveform (klasa SOP 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.4.1) i archiwizowany w systemie PACS. Zarchiwizowany opis głosowy (audio) jest natychmiast dostępny do odsłuchania dla wszystkich użytkowników (klientów) systemu dystrybucji obrazów | Tak / Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
|  | Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne, badania tomograficzne z kontrastem | Tak, załączyć certyfikat wyrobu medycznego |  |  | bez oceny |
|  | Oprogramowanie medyczne spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Key Image Note, Consistent Time, Portable Data for Imaging | Tak, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta potwierdzoną dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę http://product-registry.ihe.net |  |  | bez oceny |
|  | Oprogramowanie stacji diagnostycznej zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty |  |  | bez oceny |
|  | Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań – 1 kpl |  |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  | bez oceny |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  | bez oceny |
|  | Komputer dedykowany przez producenta do zastosowań serwerowych o min. parametrach: - procesor czterordzeniowy 2,4 GHz, - 16 GB RAM, - 2 x 450 GB SAS RAID-1, - 8 x 1 TB SAS RAID-5, - DVD RW, - karta sieciowa 100/1000 Mbps, - dwuportowa karta FC HBA - redundantny zasilacz, - klawiatura, mysz optyczna, - monitor LCD 18,9” | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  |  | bez oceny |
|  | Komercyjny system operacyjny dedykowany przez producenta do zastosowań serwerowych | Tak, podać nazwę, typ |  |  | bez oceny |
|  | Baza danych systemu PACS ze wsparciem technicznym oparta o komercyjny system bazodanowy | Tak, podać nazwę, typ |  |  | bez oceny |
|  | Wpięcie serwera do sieci SAN Zamawiającego na potrzeby archiwizacji długoterminowej | Tak |  |  | bez oceny |
|  | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | Tak, podać nazwę i typ |  |  | bez oceny |
|  | System PACS i dystrybucji obrazów pracujący w środowisku zwirtualizowanym | Tak, podać nazwę środowiska wirtualizacyjnego |  |  | bez oceny |
|  | Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP, DICOM Storage Commitment oraz DICOM MPPS jako SCP i SCU | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Pełna zgodność ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi | Tak |  |  | bez oceny |
|  | System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Komercyjny moduł/serwer DICOM ze wsparciem technicznym producenta | Tak, podać producenta, nazwę |  |  | bez oceny |
|  | Walidacja zgodności odbieranych obiektów DICOM ze standardem DICOM 3.0. Wymagane są co najmniej trzy poziomy walidacji. Na poziomie pierwszym system PACS nie sprawdza poprawności przysyłanych komunikatów (obiektów) DICOM; na poziomie drugim system PACS sprawdza poprawność przysyłanych obiektów DICOM i akceptuje obiekty niezgodne ze standardem, lecz automatycznie informuje administratora systemu o wydarzeniu; na trzecim poziomie system PACS sprawdza poprawność przysyłanych obiektów DICOM i odrzuca obiekty niezgodne ze standardem | Tak |  |  | bez oceny |
|  | System umożliwia integrację z innymi systemami poprzez protokół HL7 | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania) | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Możliwość wykorzystania istniejącego kontrolera domeny obsługującego protokół LDAP | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Oprogramowanie PACS spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Key Image Note, Consistent Time, Access to Radiology Information, Portable Data for Imaging | Tak, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta potwierdzoną dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę http://product-registry.ihe.net |  |  | bez oceny |
|  | Automatyczna kompresja odbieranych badań do formatu DICOM JPEG Lossless (obrazy diagnostyczne skompresowane bezstratnie) | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Generowanie DICOM Modality Worklist dla urządzeń diagnostycznych na podstawie odebranych od systemu HIS/RIS w wiadomościach HL7 ORM^O01 w standardzie kodowania min. Latin 1, Latin 2. Udostępniana lista robocza może generować polskie znaki diakrytyczne (ą,ć,ź,ę itd.) w kodowaniu Latin2 oraz UTF-8 | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Usuwanie danych o zleconej procedurze z listy badań DICOM Modality Worklist dla urządzeń diagnostycznych na podstawie odebranych od systemu HIS/RIS wiadomości HL7 ORM^O01. Minimum w przypadkach: - ręcznej zmiany statusu badania na zakończone w systemie HIS/RIS przez użytkownika, - automatycznej zmiany statusu badania na zakończone po odebraniu wiadomości DICOM MPPS od urządzenia diagnostycznego, - automatycznej zmiany statusu badania na zakończone po odebraniu obrazów DICOM przez system PACS od urządzenia diagnostycznego, - ręcznego połączenia odebranego badania z pozycją na liście badań DICOM Modality Worklist przez użytkownika stacji diagnostycznej lub administratora systemu (w przypadku gdy badanie zostało najpierw wykonane, a następnie zarejestrowane w systemie HIS/RIS) | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Baza danych wszystkich przesłanych do systemu pacjentów oraz obsługa procesu starzenia się badań | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa min. kompletnej bazy danych systemu na wbudowany napęd taśmowy lub na dedykowaną macierz Zamawiającego | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Automatyczna archiwizacja badań przychodzących do serwera na zewnętrznej macierzy dyskowej Zamawiającego | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Automatyczny dostęp do danych zarchiwizowanych na zewnętrznej macierzy dyskowej - automatyczne przywracanie z zewnętrznej macierzy dyskowej obrazów badań w formacie DICOM w przypadku żądania przez klienta systemu dystrybucji obrazów otwarcia obrazu, który został usunięty z macierzy dyskowej on-line | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Mechanizm automatycznego przesyłania poprzednich badań pacjenta z zewnętrznej macierzy dyskowej do pamięci on-line systemu PACS na podstawie odebranych wiadomości rejestracji badania HL7 ORM^O01 z systemu HIS/RIS. Możliwość ustawienia minimum następujących danych i strategii: - pobieranie ostatnich badań pacjenta tego samego typu co badanie zarejestrowane (CR,TK,MR itp.), - pobieranie wszystkich rodzajów (CR,TK,MR itp.) ostatnich badań pacjenta, - możliwość określenia liczby i wieku ostatnich badań pacjenta do pobrania do pamięci on-line (np. ostatnie 5 badań z okresu 2 lat). | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Autorouting badań na podstawie co najmniej następujących kryteriów: - rodzaju urządzenia diagnostycznego - rodzaju wykonanej procedury - wyłącznie obrazów zaznaczonych jako „kluczowe” | Tak |  |  | bez oceny |
|  | System dystrybucji obrazów działający w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe i badań przechowywane są wyłącznie na serwerze - aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów nie przechowująca lokalnie wyświetlanych obrazów badań | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Dla badań wielorzędowych CT: możliwość wyłączenia dystrybucji warstw o grubości mniejszej niż określona przez administratora systemu (np. mniejszej niż 3 mm) i dla określonych procedur medycznych określonych przez administratora systemu (np. TK jamy brzusznej z kontrastem) dla systemu dystrybucji obrazów | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Możliwość włączenia dystrybucji tylko obrazów kluczowych dla systemu dystrybucji obrazów | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Centralny panel administracyjny zarządzający kontami użytkowników (min. nazwą użytkownika, jego logiem i hasłem) systemu PACS, stacji diagnostycznych oraz klientów systemu dystrybucji obrazów | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Panel administracyjny pozwalający załadować rozkład interfejsu graficznego użytkownika (przejąć tożsamość) stacji diagnostycznej oraz użytkownika systemu dystrybucji obrazu w celu ustawienia rozkładu i dodania nowych narządzi oraz makr wyszukiwania badań. Modyfikacja GUI nie blokuje pracy użytkownika systemu (jest niezależna od aktualnej pracy modyfikowanego użytkownika). Poprzez załadowanie rozkładu interfejsu Zamawiający nie ma na myśli technologii zdalnego pulpitu (Windows Remote Desktop, VNC, itp.) | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcjonalność przydzielenia użytkownika systemu do określonej roli, na przykład lekarza radiologa, lekarza klinicysty, technika, administratora, itp. | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcjonalność przydzielenia roli użytkownika systemu do określonego oddziału (np. poradnia ortopedyczna, chirurgiczna, POZ) | Tak |  |  | bez oceny |
|  | System blokujący dostęp użytkownika do systemu dystrybucji obrazów po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcjonalność ustawienia czasu automatycznego wylogowania użytkownika z systemu dystrybucji obrazów w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcjonalność przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu roli użytkownika systemu Rodzaje uprawnień: - uprawnienia do narzędzi administracyjnych i ich poszczególnych opcji, min.: - ustawień autoroutingu - ustawień archiwizacji off-line - dodawania dodatkowych źródeł DICOM - kasowanie badań z systemu - ustawień kompresji obrazów - uprawnienia do używania poszczególnych narzędzi w stacjach diagnostycznych i w systemie dystrybucji obrazów, min.: - drukowania badania - zapisywania zmian obrazu badania, - nagrywania badania na CD/DVD, - dostępu do poprzednich badań pacjenta oraz ich opisu - importu i eksportu badania - przesyłania badań do innych miejsc docelowych DICOM - uprawnienia dostępu do wybranych badań na podstawie: - rodzaju modalności — CT, CR, MR itp. - daty wykonania badania - statusu badania (min. nowe, opisane, zarejestrowane w systemie RIS, nie zarejestrowane w systemie RIS) - priorytetu badania - rodzaju badania (np. kręgosłup, klatka piersiowa AP) | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcjonalność dziedziczenia uprawnień – uprawnienia nadane danemu oddziałowi przenoszą się na przynależące do niego role, następnie zarówno uprawnienia oddziału oraz roli przenoszą się na konto użytkownika | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Monitorowanie i zapisywanie w systemie PACS min. następujących informacji dot. wydarzeń w systemie PACS oraz systemie dystrybucji obrazów: - próba zmiany hasła użytkownika, - nieudana próba zalogowania się użytkownika, - zalogowanie się użytkownika, - próba wysłania badania, - skopiowanie lub wydrukowanie badania, - skasowanie badania lub obrazu z badania, - nagranie badania na CD/DVD. | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Narzędzie łączenia badania ze zleceniem RIS/HIS po wykonaniu badania z poziomu administratora systemu PACS oraz innego uprawnionego użytkownika | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Możliwość przeniesienia niewłaściwie przypisanych obrazów z badania do innego, istniejącego badania w systemie PACS przez uprawnionego użytkownika | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Możliwość przeniesienia niewłaściwie przypisanych obrazów z badania do nowego badania, utworzonego na podstawie danych zlecenia z systemu RIS/HIS przez uprawnionego użytkownika | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Możliwość przeniesienia niewłaściwie przypisanych obrazów z badania do nowego badania na podstawie danych wprowadzonych ręcznie przez administratora systemu (min. imię i nazwisko pacjenta, płeć pacjenta, rodzaj procedury, id pacjenta, numer badania) | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Możliwość segmentacji (rozdzielenia) badania na wiele badań, np. jedno badanie TK zawierające zakres anatomiczny klatki piersiowej oraz jamy brzusznej rozdzielić na dwa badania: badanie TK KLP oraz badanie TK Jamy brzusznej. Dane pacjenta i badania dla serii z segmentowanego badania mogą zostać wskazane ze zlecenia z systemu RIS/HIS lub z istniejącego badania w systemie PACS. Segmentacja może zostać wykonana z poziomu administratora systemu PACS oraz uprawnionego użytkownika | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Możliwość scalenia wielu badań w jednego badanie, np. połączyć badanie CR/DR klatki piersiowej PA oraz badanie klatki piersiowej AP w jedno badanie CR/DR klatki piersiowej. Dane pacjenta i badania scalonego badania zostają wybrane na podstawie wyboru głównego badania przez użytkownika – badania, do którego zostaną przeniesione obrazy z innego badania. Scalanie może zostać wykonane z poziomu administratora systemu PACS oraz uprawnionego użytkownika | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Integracja systemu PACS z systemem RIS poprzez standard HL7. Minimum wymiana informacji o: - rejestracji pacjenta - rejestracji badania - zmianie danych pacjenta - zmianie danych badania - opisie badania - zmianie opisu badania - scaleniu kart pacjenta | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Obsługa uaktualnień w obiegu danych dotyczących pacjenta (HL7 ADT^A08), jego badań (HL ORM^O01) oraz ich opisów (ORU^R01). Następujące zmiany, dokonane po wykonaniu badania, gdy obraz badania jest już w systemie PACS: - imienia i nazwiska pacjenta, - procedury badania, - priorytetu badania, - lekarza opisującego, - oddziału zlecającego powodują automatyczną zmianę tych danych w badaniach znajdujących się w oferowanym systemie PACS, systemie dystrybucji obrazów oraz na stacjach diagnostycznych. Zmiana dotyczy również badań znajdujących się na zewnętrznej macierzy dyskowej przy próbie ich przywrócenia do pamięci podręcznej. Zmiany dokonują się na poziomie wyświetlanych i wyszukiwanych przez użytkownika danych. Oryginalne dane pozostają niezmienione na poziomie plików. | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Walidacja zgodności danych obrazowych z danymi demograficznymi z systemu RIS. W przypadku niepomyślnej walidacji aplikacja stacji diagnostycznej wyświetla przy otwieraniu obrazu informację o nieudanej walidacji i wyświetla komunikat informujący użytkownika o możliwości zaistnienia błędu w danych demograficznych pacjenta | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Zmiana statusu badania w systemie RIS/HIS na cito powoduje wysłanie wiadomości HL7 ORM^O01 do systemu PACS i zmianę priorytetu badania widoczną w oprogramowaniu stacji diagnostycznej oraz klienta systemu dystrybucji obrazów | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Możliwość wysyłania do systemu HIS/RIS informacji o rozpoczęciu badania w wiadomości HL7 ORM^O01 w momencie odebrania wiadomości DICOM MPPS od urządzenia diagnostycznego oraz w momencie odebrania pierwszego obrazu z badania od urządzenia diagnostycznego | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Możliwość wysyłania do systemu HIS/RIS informacji o zakończeniu badania za pomocą wiadomości HL7 ORM^O01 w momencie odebrania wiadomości DICOM MPPS od urządzenia diagnostycznego oraz w momencie odebrania ostatniego obrazu z badania od urządzenia diagnostycznego | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Możliwość odbierania i archiwizacji odebranych za pomocą wiadomości HL7 ORU^R01 z systemu HIS/RIS opisów badań. Odebrane opisy są wyświetlane w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Możliwość aktualizacji archiwizowanych opisów odebranych za pomocą wiadomości HL7 ORU^R01 z systemu HIS/RIS w przypadku ich poprawienia. Uaktualnione opisy są wyświetlane w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Obsługa scalania kart pacjenta – po odebraniu z systemu RIS/HIS wiadomości HL7 ADT^A18 lub ADT^A40 (wydarzenie patient marge) system PACS automatycznie przypisuje badania scalanego pacjenta do karty docelowego pacjenta | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Urządzenia, które należy podłączyć do systemu archiwizacji poprzez DICOM: aparat RTG– 1 sztuka | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Obsługa raportów z RIS dla potrzeb dystrybucji klinicznej obrazów; system PACS przetrzymuje i udostępnia dla systemu dystrybucji obrazów danych najnowszą wersję opisu badania wykonanego w systemie RIS | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Dystrybucja obrazów - dostęp do badań z dowolnego uprawnionego komputera pracującego w sieci szpitalnej, min. 5 szt. licencji dla jednoczesnych użytkowników | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Możliwość rozszerzenia oprogramowania klinicysty o: - analiza angiograficzna (pomiar przewężeń naczyń krwionośnych) - wykonywanie planowań ortopedycznych (min. protezowanie biodra, kolana, ramienia, łokcia, ręki, nadgarstka, kostki, stopy, kręgosłupa, osteotomia, koksometria i w urazach, dostępna baza szablonów różnych światowych producentów) | Tak /Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
|  | Oprogramowanie klienta systemu dystrybucji obrazów umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne, badania tomograficzne z kontrastem | Tak, załączyć certyfikat wyrobu medycznego |  |  | bez oceny |
|  | System PACS spełniający profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Key Image Note, Consistent Time, Portable Data for Imaging | Tak, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta potwierdzoną dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę http://product-registry.ihe.net |  |  | bez oceny |
|  | System PACS i oprogramowanie klienta systemu dystrybucji obrazów zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty |  |  | bez oceny |
|  | Oprogramowanie klienta systemu dystrybucji obrazów |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie klienta korzystające wyłącznie z bazy danych badań systemu PACS (architektura klient - serwer) | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Oprogramowanie klienta nie przechowuje lokalnie danych obrazowych ani bazy danych wykonanych badań/pacjentów | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Oprogramowanie klienta oparte na koncepcji licencji przyznanych użytkownikowi systemu a nie stacji roboczej, a zarządzanie nimi realizowane jest przez system PACS (licencja pływająca) | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Oprogramowanie umożliwiające uruchomienie klienta wraz z jej ustawieniami na innym komputerze bez interwencji serwisowej | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Oprogramowanie przechowuje na serwerze PACS ustawienia interfejsu użytkownika – uruchomienie przez użytkownika oprogramowania na dowolnej stacji powoduje przywrócenie jego specyficznego interfejsu użytkownika oraz otwartych przez niego w poprzedniej sesji badań | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Indywidualna konfiguracja paska narzędzi dla każdego użytkownika i każdego rodzaju badań, np. CR, CT, MR, MG | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Programowe szyfrowanie połączenia z systemem PACS realizowane w oparciu o komercyjną technologię (np. serwer DICOM, serwer WWW) | Tak, podać nazwę technologii |  |  | bez oceny |
|  | Transmisja danych między oprogramowaniem a systemem PACS z użyciem protokołu szyfrującego | Tak, podać nazwę protokołu |  |  | bez oceny |
|  | Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się | Tak |  |  | bez oceny |
|  | System blokujący dostęp użytkownika po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcjonalność ustawienia czasu automatycznego wylogowania stacji roboczej z oprogramowania w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu aplikacji do systemu pomocy w języku polskim, obejmującego następujące tematy: - jak korzystać z systemu pomocy - opis wszystkich dostępnych narzędzi i metody jak je stosować - nawigacja po systemie - wyszukiwanie badań - odczytywanie, modyfikacja, porównywanie badań - przygotowywanie badań do kominków i konferencji | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Język interfejsu użytkownika, min.: język polski, angielski | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Automatyczna zmiana wersji językowej aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów i systemu pomocy na podstawie ustawień regionalnych systemu operacyjnego stacji klienta | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Dostęp z poziomu aplikacji do systemu pomocy aplikacji w języku interfejsu użytkownika | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Oprogramowanie zapewnia wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta, które zostały wysłane do systemu PACS; wybranie z listy poprzednio wykonanego badania pacjenta powoduje jego wyświetlenie wraz z opisem badania; jeżeli wybrane badanie nie znajduje się w pamięci podręcznej systemu PACS system automatycznie przywraca badanie z zewnętrznej macierzy dyskowej do pamięci podręcznej systemu PACS, a następnie automatycznie wyświetla badanie w aplikacji klienta | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Stratna i bezstratna kompresja obrazów; możliwość wyboru przez użytkownika systemu dystrybucji obrazów rodzaju wyświetlanych obrazów (skompresowane stratnie/bezstratnie lub obrazy DICOM) | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Aplikacja pozwala wyszukać badania na podstawie dowolnej kombinacji warunków, min.: - imię i nazwisko pacjenta, - ID pacjenta, - data urodzenia, - wiek pacjenta, - płeć pacjenta, - ID badania, - data badania, - status badania, - zlecający badanie, - rodzaj urządzenia diagnostycznego, - badana część ciała | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Aplikacja pozwala wyświetlić dane pacjenta i opis badania (jeśli został stworzony w systemie RIS) wyświetlane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi (jeśli zostały wprowadzone w systemie RIS) | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcjonalność tworzenia wielu własnych makr wyświetlających listę badań w oparciu o kryteria wyszukiwania | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Mechanizm wyszukiwania badań i tworzenia własnych makr umożliwia budowę zapytań z operatorami logicznymi AND i OR (umożliwiający wyświetlenie badań spełniające warunki np. - z urządzeń: CT lub MR lub CR - i/lub data badania nie starsza niż 3 dni, - i/lub część ciała: głowa lub kręgosłup) | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Mechanizm automatycznego odświeżania listy badań spełniających kryteria zadeklarowanego makra | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Mechanizm automatycznego otwierania kolejnego badania spełniającego kryteria zadeklarowanego makra bez konieczności powrotu do listy badań | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Możliwość ustawienia powiadomienia dźwiękowego w przypadku pojawianie się nowego badania spełniającego kryteria zadeklarowanego makra (np. badanie cito) | Tak /Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
|  | Możliwość jednoczesnego otwarcia wielu badań, przełączanie się pomiędzy otwartymi badaniami | Tak |  |  | bez oceny |
|  | W przypadku wylogowania użytkownika otwarte badania automatycznie otworzą się po kolejnym zalogowaniu | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Obsługa stanowiska dwumonitorowego przez system użytkownika dystrybucji obrazów, dla każdego pojedynczego badania wyświetlanego na oddzielnym monitorze wyświetlany jest też na tym monitorze pasek narzędzi | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min. tryby: - pojedynczy monitor – na każdym monitorze wyświetlane są różne badania, - dwa monitory – na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania, - wszystkie monitory – na wszystkich dostępnych monitorach wyświetlanie jest to samo badanie. | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Aplikacja pozwala wyświetlić jednocześnie na każdym z monitorów min.: - 1, 2, 4, 9 dowolnych obrazów badania w dowolnej kolejności, - 1, 2, 4, 9 obrazów serii, - 1, 2, 4 dowolne serie badania w dowolnej kolejności, - 1, 2, 3 dowolne badania w dowolnej kolejności | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Progresywne wyświetlanie obrazów - szybkie wyświetlenie obrazu (np. „kluczowego”) i stopniowe przesyłania kolejnych danych (np. pozostałych obrazów serii) | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Automatyczne dostosowywanie wartości jasności i kontrastu dla całego obrazu na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja kolimacji obrazu badania | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlenia dla wskazanego piksela wartości gęstości optycznej dla badań CR oraz jednostek Hounsfielda dla badań TK | Tak / Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
|  | Płynna regulacja zaczernienia i kontrastu oraz umożliwienie definiowanie własnych ustawień poziomu i okna (W/L) dla każdego użytkownika, oraz funkcjonalność przeniesienia zmian wykonanych na jednym obrazie na wszystkie obrazy serii oraz całego badania | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe, - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Metody obliczania wartości pikseli przy powiększaniu obrazu, min.: - replikacji pikseli, - interpolacji | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Pomiar kątów | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja dodania dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja dodania strzałki do obrazu badania | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja pomiaru stosunku długości dwóch linii zdefiniowanych przez użytkownika | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja obrotu obrazu o 180˚ oraz o 90˚ w lewo/w prawo | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja płynnego obrotu obrazu o dowolnie wybrany przez użytkownika kąt wraz z aktualną prezentacją kąta podczas wykonywania obrotu | Tak / Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
|  | Inwersja pozytyw/nagatyw w obrazie badania | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja wybrania zasięgu działania narzędzi modyfikujących postać obrazu badania – jasności/kontrastu, obrotów, powiększeń, oraz inwersji obrazu, min. zakres: - wybrany obraz, - wybrana seria badania, - całe badanie. | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie minimum koła, elipsy, kwadratu, prostokąta oraz innym, zdefiniowanym przez użytkownika kształcie wraz z informacjami: - liczba pikseli w regionie zainteresowania, - długość obwodu regionu zainteresowania, - powierzchnia regionu zainteresowania, - średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, - odchylenie standardowe wartości pikseli (różnica pomiędzy średnia a maksymalną i minimalną wartością pikseli w regionie zainteresowania). | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika, min. funkcje: - zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu), - zapisywanie powiększenia obrazu, - zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki) | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja cofnięcia ostatnio wykonanej zmiany obrazu | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja powrotu do poprzedniej, ostatnio zachowanej postaci obrazu | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Możliwość wyświetlania obrazów badań DBT | Tak /Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
|  | Min. półautomatyczne narzędzie oznaczania kręgów, oznaczenia kolejnych kręgów na obrazie badania wyświetlane są w rzutach MIP/MPR | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlenia topogramu dla badań TK i MR | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Narzędzie aktywnej lokalizacji – wybrany przez użytkownika punkt na obrazie należący do jednej płaszczyzny rzutu (np. sagittal) automatycznie pojawia się na odpowiadającym obrazie w innej płaszczyźnie (np. coronal i transverse) | Tak /Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
|  | Funkcja scalania wszystkich dostępnych serii w jedną serię | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja ręcznego łączenia dwóch lub więcej serii | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Automatyczne łączenie dwóch lub więcej serii badania na podstawie unikatowej referencji ramki obrazu - Tag DICOM (0020,0052) | Tak / Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
|  | Automatyczne rozdzielanie serii wielofazowych badań CT lub MR jednym kliknięciem w badaniach wielofazowych (pojedyncza seria zawiera kilkukrotnie ten sam region anatomiczny tj. te same lokalizacje warstw - poddane ekspozycji w odstępach czasu np. aby wizualizować dodanie kontrastu) na oddzielne serie zawierające jedną fazę. | Tak / Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
|  | Zmiana kolejności obrazów w serii badania wraz z możliwością trwałego jej zapisania | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja sortowania obrazów w serii badania według wybranych tagów DICOM; dostępne sortowanie rosnąco i malejąco; dostępne kryteria sortowania min.: - numer obrazu, - czas akwizycji obrazu, - lokalizacja warstwy | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja jednoczesnego przewijania obrazów wielu wyświetlanych serii badania/badań pacjenta | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlania linii referencyjnych na innych płaszczyznach podczas przewijania obrazów z wybranej serii badania | Tak / Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
|  | Przeglądarka animacji, funkcje min.: - ustawienia prędkości animacji, - ustawienie przeglądania animacji w pętli, - zmiana kierunku animacji, - ustawienie zakresu obrazów do animacji. | Tak /Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
|  | Możliwość oznaczania badań wieloma słowami kluczowymi przez użytkownika (np. tętniak, tłuszczak itp.) oraz archiwizacja oznaczeń w systemie PACS. Możliwość wyszukiwania badań według zdefiniowanych słów kluczowych | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Hierarchizacja ważności obrazów - minimum możliwość zaznaczenia wybranego obrazu w badaniu jako „kluczowe” | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Obrazy zaznaczone w badaniu jako „kluczowe" są widziane jako miniatury przy opisie badania w aplikacji stacji diagnostycznej - kliknięcie na miniaturę pozwala wyświetla obraz na monitorze diagnostycznym | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcjonalność - przełączanie się pomiędzy obrazami w badaniu według minimum poniższych metod: - obraz po obrazie, - tylko pomiędzy zaznaczonymi „kluczowymi” obrazami | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Możliwość automatycznego tworzenia obrazów „kluczowych” na podstawie zapisanych przez użytkownika adnotacji, min.: - po zapisaniu strzałki, - po zapisaniu pomiaru odległości pomiędzy dwoma punktami, - po zapisaniu adnotacji tekstowych, - po zapisaniu obszaru zainteresowania | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku - konfigurowanie informacji zawartych na wydruku | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Drukowanie obrazów badania na papierze w min. następujących trybach i z uwzględnieniem następujących funkcji: - tryb drukowania obrazów badania na białym tle w ramach oszczędności czarnego koloru, - funkcja drukowania atrybutów badania; min. imienia i nazwiska pacjenta, daty badania, daty urodzenia pacjenta, - funkcja dodania dowolnego tekstu do drukowanego obrazu, - funkcja podglądu wydruku, - tworzenie szablonów rozkładu wydruku z zakresem od 1x1 do 12x12 i 20x20 obiektów na wydruk; obiektem może być obraz, dowolny element tekstowy lub atrybut badania. | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja eksportu obrazu badania w oryginalnej rozdzielczości do schowka systemowego | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja eksportu obrazu badań wieloklatkowych (np. USG, angiograficznych) do pliku AVI | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja importowania obrazów do badania, min.: - import 24 bitowego formatu True Color BMP, - import kolorowego lub monochromatycznego formatu JPG, - import obrazu do nowej serii badania lub do obrazów z ostatniej serii w badaniu | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Możliwość importu badania z płyty CD/DVD z plikiem DICOMDIR | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Obsługa procesu scalania badań, np. przy zmianie nazwiska pacjenta lub imporcie badań z innej placówki | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja tworzenia badania podsumowującego – zawierającego kopie obrazów z więcej niż jednego badania | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Funkcja dodawania w nowej serii badania obrazów przetworzonych przez aplikacje zewnętrzne (np. umożliwiających segmentację 3D, wirtualną kolonoskopię) | Tak / Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
|  | Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o: - wykonywanie rekonstrukcji MIP/MPR/CPR/3D (kolorowe volume 3D, jednoczesna prezentacja min. 2 serii) - wykonywanie fuzji obrazów CT/MR/PET CT (fuzja i subtrakcja) - wirtualna kolonoskopia (kolorowe 3D, oznaczanie polipów) - analiza angiograficzna (pomiar przewężeń naczyń krwionośnych) - wykonywanie planowań ortopedycznych (min. protezowanie biodra, kolana, ramienia, łokcia, ręki, nadgarstka, kostki, stopy, kręgosłupa, osteotomia, koksometria i w urazach, dostępna baza szablonów różnych światowych producentów) | Tak /Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
|  | Możliwość dyktowania głosowego opisu badania za pomocą mikrofonu. Stworzony głosowy opis jest zapisany w formacie DICOM Audio Basic Voice Audio Waveform (klasa SOP 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.4.1) i archiwizowany w systemie PACS. Zarchiwizowany opis głosowy (audio) jest natychmiast dostępny do odsłuchania dla wszystkich użytkowników (klientów) systemu dystrybucji obrazów | Tak /Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
|  | System produkcji płyt z badaniami dla pacjentów – 1 kpl |  |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  | bez oceny |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |  | bez oceny |
|  | Urządzenie zapewniające zautomatyzowane nagrywanie płyt CD i DVD z badaniami pacjentów i nadruk etykiet na płytach | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Interfejs przyłączeniowy Ethernet 100/1000 Mbps | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Nadruk w skali szarości i w kolorze | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Nieograniczona ilość użytkowników w sieci | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Oprogramowanie sterujące urządzenia zapewniające automatyczną produkcję płyty z badaniem inicjowaną bezpośrednio z oprogramowania systemu stacji technika CR, oprogramowania systemu stacji diagnostycznej oraz dowolnej innej stacji roboczej | Tak, opisać metodę działania |  |  | bez oceny |
|  | Oprogramowanie sterujące urządzenia zapewniające jednoczesną obsługę do dwóch duplikatorów podłączonych do komputera sterującego | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Ilość napędów, min 2 | Tak, podać |  |  | bez oceny |
|  | Minimalna pojemność podajnika na czyste płyty: 50 szt. | Tak, podać |  |  | bez oceny |
|  | W zestawie min. 2 kpl. (po 50 szt. każdy) płyt CD kompatybilnych z dostarczanym urządzeniem (kompatybionych tj. zalecanych przez producenta) | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Urządzenie umożliwiające zdalny nadzór i administrację – 1 kpl |  |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  | bez oceny |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |  | bez oceny |
|  | Urządzenie umożliwiające zdalny nadzór i administrację nad oferowanymi urządzeniami bez konieczności użycia publicznego adresu IP, wykluczone zastosowanie oprogramowania typu freeware/shareware (np. VNC) oraz systemów korzystających z serwera dostępowego firmy trzeciej (np. TeamViewer) | Tak, opisać |  |  | bez oceny |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |  |  |
|  | Następujące elementy oferowanego systemu muszą posiadać jednakowy interfejs: - oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej, - oprogramowanie klienta systemu dystrybucji obrazów. | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Wykonanie konfiguracji generowania listy roboczej (DICOM Modality Worklist) na podstawie danych o rejestracji pochodzących z systemu RIS | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Wykonanie integracji desktopowej z wybranym systemem RIS | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Wykonanie integracji HL7 z systemem RIS | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Szkolenia |  |  |  |  |
|  | Szkolenia użytkowników (stanowiskowe lub w formie prezentacji) w zakresie dostarczanych urządzeń i oprogramowania (z wyłączeniem RIS) w trakcie lub po instalacji systemu – max. 2 dni roboczych (po 5 godz.) | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Szkolenia użytkowników (stanowiskowe lub w formie prezentacji) w zakresie dostarczanych urządzeń i oprogramowania (z wyłączeniem RIS) w wybranym przez Zamawiającego terminie (do 12 miesięcy od wdrożenia) – max. 1 dzień roboczy (6 godz.) | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Szkolenia: Ilość użytkowników do przeszkolenia: radiolodzy – max. 2 osoby; technicy – max. 3 osoby; rejestratorki – max. 2 osoby; informatyk – max. 2 osoby; użytkownicy modułu dystrybucji obrazów – max.10 osób, które przeszkolą pozostałych użytkowników. | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Dodatkowe wyposażenie |  |  |  |  |
|  | Drukarka kodów paskowych z danymi pacjenta w rejestracji RTG wraz z dwoma zestawami materiałów eksploatacyjnych – 1 sztuka. | Tak, Podać zalecane rodzaje materiałów eksploatacyjnych |  |  | bez oceny |
|  | Czytnik kodów paskowych do lekarskiej stacji opisowej do szybkiego odczytu przez aplikację RIS danych pacjentów ze skierowania – 1 sztuka | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Czytnik kodów paskowych do stacji technika do szybkiego odczytu danych pacjentów ze skierowania – 1 sztuka | Tak |  |  | bez oceny |
|  | Gwarancja |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia – min 24 miesiące | Tak |  |  | bez oceny |
|  | W okresie gwarancji min. 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne rocznie | Tak, podać ilość przeglądów |  |  | bez oceny |
|  | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym | Podać |  |  | bez oceny |
|  | Godziny przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym, min. w dni robocze poniedziałek-piątek min. w godz. 8.00-15.00 | Podać |  |  | bez oceny |
|  | Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce | Podać |  |  | bez oceny |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) [godz.w dni robocze, tj. poniedziałek-piątek 8.00-17.00] | ≤ 8 godz., podać |  |  | bez oceny |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) [godz.w dni robocze, tj. poniedziałek-piątek 8.00-17.00] | ≤ 48 godz., podać |  |  | bez oceny |
|  | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [godz. w dni robocze, tj. poniedziałek-piątek 8.00-17.00] | ≤ 96 godz., podać |  |  | bez oceny |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich urządzeń w formie elektronicznej na CD – przy dostawie | Tak |  |  | bez oceny |