Załącznik nr 3.3 do SIWZ

ZP.1.2015

Wymagania dotyczące  Laboratoryjnego Systemu Informatycznego:

- System operacyjny Windows XP Professional lub Windows 7

- Automatyczne drukowanie kodów kreskowych dla zleceń.

- Automatyczna rejestracja zleceń oraz zleceniodawców przy pomocy czytników kart zleceń,              z możliwością rejestracji manualnej.

- Weryfikacja odczytanych danych dotyczących zlecenia i zleceniodawców oraz sygnalizowanie brakujących lub nieczytelnych danych

- Możliwość wystawiania, z poziomu rejestracji, indywidualnych rachunków dla pacjentów komercyjnych oraz faktur Vat oraz wydruku dla pacjenta zleconych badań

- Pełna komunikacja: przesyłanie zleceń do analizatorów i odbiór wyników.

- Wymagana funkcjonalność podpisu elektronicznego wyniku laboratoryjnego

- Wynik badania tworzony automatycznie po przesłaniu danych  z analizatora dwukierunkowego  i zwalidowaniu  przez diagnostę.

- Walidacja wyników w oparciu o wartości krytyczne, wyniki kontroli jakości                                 i dotychczasowe wyniki pacjenta

- Funkcjonalność „dwustopniowej walidacji”, gdzie pierwsza może odbyć się przez technika podczas przesyłania wyników z analizatora , a drugi stopień polegający na walidacji przez diagnostę wyników z uwzględnieniem:

-  historii poprzednich wyników pacjenta ( w tym wyniki w formie Delta Check),

-  norm dla danego parametru, jednostek  i zakresów referencyjnych

-  zapisu możliwych występujących niezgodności na tym etapie badania

-  informacji o danych  pacjenta

- Możliwość manualnego wpisywania wyników badań (wartości liczbowe, opisy, komentarze).

- Funkcjonalność stworzenia szablonów komentarzy dla łatwej i szybkiej pracy dla użytkownika.

- Możliwość wprowadzania słowników i ich pełnej modyfikacji

- Możliwość stworzenia uwag wewnętrznych, widocznych tylko dla pracowników Laboratorium oraz uwag zewnętrznych oraz niezgodności, możliwych do umieszczenia na wyniku lub przesłanych do systemu medycznego

- Wydruk wyników pacjentów i raportów dziennych wszystkich wyników.

- Forma wydruków dostosowana do wyglądu preferowanego przez  użytkownika   (zawartość                 i układ prezentowanych danych). Możliwość generowania przez użytkownika dowolnych raportów i tworzenia własnych szablonów raportów.

- Sprawozdanie z badania  zgodne z Rozporządzeniem  w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

- Archiwizacja wyników w postaci drukowanych raportów dziennych także w wersji elektronicznej.

- Możliwość szybkiego przeglądania historii wykonanych wyników wraz z pełną archiwizacją całego procesu laboratoryjnego (data i godzina zlecenia, pobrania, osoba wykonująca wynik, walidująca wraz z datą i godziną)

- Możliwość wglądu do dziennej liczby zarejestrowanych pacjentów i badań ( dzienny licznik liczby zleceń)

- Statystyka i zestawienia wykonywanych badań z podziałem na zleceniodawców, lekarzy                      i pacjentów w dowolnej konfiguracji.

- Zbieranie i opracowywanie wyników kontroli jakości (reguły Westgarda i własne).

- Możliwość eksportu wyników w dowolnej formie elektronicznej do systemów pracujących                u zamawiającego oraz w jednostkach współpracujących  z zamawiającym.

- Możliwość internetowego przesyłania wyników do zleceniodawców

- Zaszyfrowany i bezpieczny moduł podglądu wyników przez stronę www  udostępniony kontrahentom  i pacjentom oraz własnym pracownikom

- Możliwość zdalnego zlecania badań i podglądania zaakceptowanych wyników po stronie lekarzy zlecających (moduł intra/internetowy).

- Podłączenie stanowisk administracyjnych (6 stanowisk + 1 planowane do punktu pobrań): stacje robocze (monitory,  drukarki ) są własnością  MPS.

- Parametry komputerów:

- KOMPUTER NR 1: 2,66GHz Intel Celeron, RAM 1GB

- KOMPUTER NR 2: 3,0GHz Intel Core i5-2320, RAM 4GB

- KOMPUTER NR 3: 2,9 GHz Intel Pentium G850, RAM 2GB

- KOMPUTER NR 4: 3,0GHz Intel Pentium 4, RAM 1GB

- KOMPUTER NR 5: 3,2GHz Intel Pentium 4, RAM 1GB

- LAPTOP: 2,3GHz Intel Core i3-2350M, RAM 4GB

- System operacyjny: Windows XP Professional (komputery) Windows 7 Pro (laptop),

- Drukarki:

- HP Color LJ CM1312MFP

- HP LJ 1160;

- HP LJ 1022;

- HP LJ 1320;

- HP LJ 1102

- BROTHER HL2130

- Średnia miesięczna liczba badań wykonywanych w Laboratorium Zamawiającego: 36.000.

- Sieć kategorii 7.

- Wyposażenie stanowisk roboczych – badawczych ( 8 +1 stanowisk ) w sprzęt: serwery, czytniki kodów kreskowych, drukarki kodów kreskowych, monitory, klawiatury, czytnik kart zleceń, drukarki wyników i zestawień (laserowe).

- Włączenie wszystkich analizatorów pracujących i nowo zakupionych lub dzierżawionych              w laboratorium Zamawiającego ( 9 aparatów):

- analityka:			2 analizatory ( URISYS  2400,  COBAS U 411)

- hematologia:			2 analizatory  ( SYSMEX K 4500i, SYSMEX XS 800i )

- biochemia:			1 analizator ( COBAS INTEGRA)

- koagulologia:			1 analizator ( SYSMEX CA 560 )

- immunochemia:		1 analizator ( COBAS E 411) + 1 analizator planowany do

włączenia w 2016r

- proteinogramy:		1 analizator  ( HORIBA  MINICAP)

Liczbę licencji na oprogramowanie komunikacyjne podłączonych do systemu analizatorów należy rozumieć jako niezależną od konkretnych typów aparatów.

Wymiana analizatora lub zmiana miejsca podłączenia, o ile nie zwiększa łącznej ilości podłączonych aparatów- nie wymaga zmian w dotychczasowych, ani uzyskania nowych licencji.

- Przeniesienie wszystkich danych z aktualnie używanego systemu  ( dane pacjentów, dane użytkowników systemu, dane kontrahentów, cenniki, itp.)

Aktualnie użytkowany jest Laboratoryjny System Informatyczny Cobas Infinity firmy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o- Warszawa.

- Możliwość   integracji z systemem komputerowym pracującym w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu. W MPS użytkowany jest System Informatyczny KS PPS firmy Kamsoft.

- Prowadzenie zdalnego serwisu oprogramowania poprzez łącze VPN

Oferujemy Laboratoryjny System Informatyczny  spełniający wyżej określone warunki oraz niżej wymieniony sprzęt komputerowy:

…………………………………………………………………………………………………………………

..............................................................                                                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania firmy