ZP.1.2015

Toruń, dnia 4.11.2015r

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego ZP.1.2015 (BZP 287546) na dostawy odczynników  i materiałów eksploatacyjnych do oznaczeń biochemicznych i immunochemicznych wraz  z dzierżawą analizatorów             i  laboratoryjnego systemu informatycznego.

Dotyczy wyjaśnienia na pytanie 1 i 19

1.Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym dodawanie próbek ( w tym citowych) i odczynników możliwe jest po wprowadzeniu analizatora w tryb pauzy (zatrzymanie ramion dozujących bez przerywania pomiarów w toku)? Analizatora wstrzyma pracę ramion i umożliwi dostęp do rotora próbkowego i odczynnikowego w ciągu 30-40 sekund od chwili zlecenia pauzy.

19. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby "wymiana odczynników w trakcie pracy analizatora" odbywała się bez konieczności wprowadzania analizatora w tryb Standby lub Stop?

Oferowany analizator biochemiczny musi posiadać swobodny dostęp do podajnika próbek oraz możliwość dostawiania próbek i wymiany odczynników w trakcie pracy analizatora. Zamawiający dopuszcza analizator, w którym wymiana odczynników i dostawianie próbek odbywa się w trybie pauzy/stand by, a przejście analizatora z trybu pauzy w stan pracy trwa kilka sekund.