SPECYFIKACJA APARATURY PRZEZNACZONEJ DO ZAKUPU

Opis parametrów technicznych i funkcjonalnych

ZADANIE III

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Opis parametrów | ilość | Parametr wymagany / graniczny | Parametr oceniany /punkty | Parametr oferowany | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Diatermia - diatermia elektrochirurgiczna do zabiegów endoskopowych | - Producent ………………… - typ/model………………….. - rok produkcji ………….….. | 1szt |  | Max 15 punktów |  |  |
|  |  | - Urządzenie przeznaczone do cięcia i koagulacji oraz koagulacji argonowej w zabiegach endoskopowych |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Zasilanie elektryczne urządzenia : 230V, 50Hz |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Podstawowa częstotliwość pracy generatora 330kHz +/-10% |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji. |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Zabezpieczenie przeciwporażeniowe. Klasa I CF. |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów. |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Aparat z wewnętrznym modułem argonowym, bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania. |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Wewnętrzny układ symulujący podłączenie pacjenta, który każdorazowo po włączeniu aparatu testuje kalibrację toru mocy, gwarantując prawidłowy dobór mocy podczas zabiegu. |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego w języku polskim |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Czytelny kolorowy, ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy |  | min 7” | Większy ekran – 2 pkt |  |  |
|  |  | - Możliwość regulacji jasności ekranu skokowo lub regulacja płynna |  | tak | Regulacja płynna - 1pkt |  |  |
|  |  | - Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji skokowo lub regulacja płynna |  | tak | Regulacja płynna - 1pkt |  |  |
|  |  | - System kontroli elektrody neutralnej gwarantujący bezpieczeństwo wykonywanego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Zła aplikacja elektrody neutralnej sygnalizowana alarmem oraz komunikatem na ekranie |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Urządzenie wyposażone w 2 niezależne wyjścia : dla narzędzi argonowych oraz mono/bipolarnych nieargonowych |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Widok aktualnie aktywowanego trybu pracy na ekranie głównym aparatu. |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Sygnalizacja akustyczna aktywowanego trybu pracy. |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Potrójny włącznik nożny do odrębnej aktywacji funkcji cięcia, koagulacji oraz plazmy argonowej. |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Aparat wyposażony w system automatycznego doboru mocy wyjściowej cięcia i koagulacji w zależności od parametrów tkanki, szybkości cięcia oraz elektrody. |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Monitor mocy informujący o mocy średniej i szczytowej podczas procesu cięcia |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Automatyczna regulacja mocy wyjściowej cięcia endoskopowego w zakresie do min. 200W. |  | tak | 200W – 0pkt 201-300W –1pkt powyżej 300W- 2 pkt |  |  |
|  |  | - Minimum 4 tryby cięcia, w tym tryby do zabiegów polipektomii, papillotomii, sfinkterotomii oraz mukozektomii. |  | tak | Więcej trybów – 1 pkt |  |  |
|  |  | - Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia monopolarnego. |  | tak | Więcej efektów – 1 pkt |  |  |
|  |  | - Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej w zakresie do min. 200W. |  | tak | 200W – 0pkt powyżej 200W –1pkt |  |  |
|  |  | - Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej endoskopowej w zakresie do min. 40W. |  | tak | 40W – 0pkt powyżej 40W –1pkt |  |  |
|  |  | - Specjalne tryby koagulacji monopolarnej do zabiegów endoskopowych |  | Min 4 tryby | 4 tryby -0pkt więcej – 1 pkt |  |  |
|  |  | - Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów koagulacji monopolarnej. |  | Tak | Więcej efektów – 1 pkt |  |  |
|  |  | - Koagulacja plazmą argonową z mocą do min. 40W |  | tak | 40W – 0pkt powyżej 40W –1pkt |  |  |
|  |  | - Min. 2 rodzaje koagulacji plazmą argonową w tym koagulacja pulsacyjna |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Koagulacja bipolarna endoskopowa z automatyczną regulacją mocy wyjściowej w zakresie do min. 60W. |  | tak | 60W – 0pkt powyżej 60W –1pkt |  |  |
|  |  | - Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu. |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Informacja o podłączonym instrumencie widoczna na aktywnym panelu sterowania. |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla plazmy argonowej. |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Regulacja przepływu argonu w zakresie od min. 0,5 do 3 l/min. Z krokiem co 0,1 l/min. |  | tak | Większy zakres regulacji – 1pkt |  |  |
|  |  | - Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed aktywacją plazmy argonowej. |  | tak |  |  |  |
|  |  | - Funkcja zabezpieczająca przed aktywacją plazmy argonowej przed wypełnieniem przewodów argonem |  | tak |  |  |  |
| 1a | Wyposażenie diatermii Kompletne wyposażenie do podłączenia elektrod wielorazowych i jednorazowych oraz narzędzi | - Włącznik nożny trzyprzyciskowy do aktywacji cięcia, koagulacji i plazmy argonowej, | 1szt | tak |  |  |  |
|  |  | - Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, | 50 szt | tak |  |  |  |
|  |  | - Kabel elektrod jednorazowych | 1 szt | tak |  |  |  |
|  |  | - Wielorazowy kabel do podłączenia elektrody argonowej giętkiej dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi –. | 1 szt | tak |  |  |  |
|  |  | - Wielorazowa elektroda argonowa giętka, długość 2.2m, średnica 2.3mm, w komplecie z adapterem do czyszczenia | 2 szt. | tak |  |  |  |
|  |  | - Wielorazowy kabel do podłączenia pętli do polipektomii dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi –. | 2 szt | tak |  |  |  |
|  |  | - Rączka sterująca do pętli endoskopowej | 1szt | tak |  |  |  |
|  |  | - Pętla endoskopowa do polipektomii, owalna, średnica pętli 30m +/- 2mm, do kanału roboczego 2,3mm –. | 2 szt | tak |  |  |  |
|  |  | - Butla 5l z argonem | 1 szt | tak |  |  |  |
|  |  | - Reduktor argonowy z czujnikiem ciśnienia | 1 szt | tak |  |  |  |
|  |  | - Wózek pod diatermię, z szafką na butlę z argonem i koszykiem na akcesoria | 1 szt | tak |  |  |  |

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Opis parametrów | Parametr wymagany / graniczny | Parametr oceniany /punkty | Parametr oferowany | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA BEZWZGLĘDNE |  |  |  |  |  |
| III | Diatermia | - Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |  |  |
|  |  | - Rok produkcji | 2017r |  |  |  |
|  |  | - Certyfikat CE | TAK |  |  |  |
|  |  | - Szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji w określonym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |  |  |
|  |  | - Instrukcja w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej | TAK |  |  |  |
|  |  | - Gwarancja obejmująca wszystkie elementy zestawu przez okres min. 24 miesięcy - bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym. | TAK | Wg wzoru pkt XIII.2.1 SIWZ |  |  |
|  |  | - W okresie gwarancji w przypadku wystąpienia awarii dostawa sprzętu zastępczego nastąpi do 72 godzin od zgłoszenia. | TAK |  |  |  |
|  |  | - Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego sprzętu na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |  |
|  |  | - Przeglądy serwisowe coroczne - bezpłatnie (obejmujące robociznę, niezbędne materiały i dojazd) przez okres gwarancji | TAK |  |  |  |
|  |  | - Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 8 lat od daty dostawy | TAK |  |  |  |
|  |  | UWAGA: Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty przez Zamawiającego. |  |  |  |  |