Załącznik nr 3.2 do SIWZ

ZP.1.2018

Parametry graniczne analizatora immunochemicznego*:

- Aparat wolnostojący lub do postawienia na stole (stół dostawcy).

- Wyposażenie w UPS.

- Analizator w pełni automatyczny , pracujący w trybie pacjent po pacjencie

- Aparat wieloparametrowy, z min. 18 pozycjami na odczynniki.

- Stała temperatura chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora.

- Możliwość wykonywania badań w zakresie określonym w formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ)

- Metoda badań – chemiluminescencja.

- Czytnik kodów paskowych dla odczynników i  próbek z badaniami lub system odczytu oparty na falach radiowych (RFID).

- Automatyczne monitorowanie stanu oraz zużycia odczynników i materiałów zużywalnych.

- Jednorazowe końcówki i naczynia reakcyjne do analizy badanego materiału lub inny sposób aspiracji materiału  zapobiegający kontaminacji.

- Detektor skrzepów i mikroskrzepów w badanej próbce.

- Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek badanych.

- Ilość miejsc na próbki badane – minimum 60.

- Swobodny dostęp do podajnika próbek oraz możliwość dostawiania próbek w trakcie pracy analizatora.

- Możliwość wstawiania próbek CITO w każdym momencie pracy aparatu.

- Wydajność – minimum 120 oznaczeń na godzinę.

- Szybkość otrzymania pierwszego wyniku dla testów :

- FSH, LH, HbsAg, P/ciała anti-HCV, p/ciała anti-HBS, CA-125, CA-19.9, CA 15-3, ATG, Toxo IgG, Toxo IgM, Rubella IgG, Rubella IgM,  IgE całk, P/c HIV do 60 minut

- dla wszystkich pozostałych testów – do 45  minut

- Możliwość wydruku wyników ostatecznych dla danego pacjenta.

- Komputerowa archiwizacja danych dotyczących wyników badań, kontroli i kalibracji.

- Dostosowany materiał kontrolny wieloparametrowy do oznaczeń hormonów i markerów nowotworowych.

- Automatyczne prowadzenie bieżącej i skumulowanej kontroli jakości w oparciu o reguły Westgarda, wykresy Levy-Jenningsa.

- Dwukierunkowa komunikacja z centralnym komputerem (laboratoryjnym systemem informatycznym).

- Serwis techniczny na czas trwania umowy w godzinach pracy Laboratorium (7.00 – 15.00, przez min 5 dni od poniedziałku do piątku).

- Analizator nie starszy niż 2 lata.

- Certyfikat CE.

Oferujemy analizator immunochemiczny spełniający wyżej określone warunki :

( model /typ/ producent  analizatora )

…………………………………………………………………………………………………………………………

Uwaga!

*Dopuszcza się możliwość oznaczania parametrów immunochemicznych na 2 aparatach i jest to przedmiotem oceny w podkryterium  „kompleksowość rozwiązania badań immunochemicznych”. Oferowane aparaty muszą spełniać (łącznie ) wymagane parametry opisane powyżej.

..............................................................                                                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania firmy