Załącznik nr 3.1 do SIWZ

ZP.2.2018

Parametry graniczne analizatora biochemicznego:

- Aparat wolnostojący lub do postawienia na stole (stół dostawcy).

- Wyposażenie w UPS (w przypadku zaniku zasilania zapewnienie zakończenia rozpoczętych analiz).

- Analizator w pełni automatyczny, pracujący w trybie pacjent po pacjencie.

- Aparat wieloparametrowy, z min. 30 pozycjami na odczynniki.

- Stała temperatura chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora gwarantująca stabilność                         i trwałość odczynników zgodnie z rekomendacjami producenta

- Możliwość wykonywania badań w zakresie określonym w formularzu asortymentowo - cenowym (załącznik nr 2.1 do SIWZ)

- Metody pomiarowe –fotometryczne, monochromatyczne i bichromatyczne, punktu końcowego oraz kinetyczne; ISE  min Na, K, Cl

- Czytnik kodów paskowych dla odczynników i próbek z badaniami lub system odczytu oparty na falach radiowych (RFID).

- Automatyczne monitorowanie stanu oraz zużycia odczynników i materiałów zużywalnych.

- Jednorazowe kuwety pomiarowe lub kuwety wielorazowe myte automatycznie na pokładzie analizatora ( koszty mycia, w tym stacji uzdatniania wody podać w formularzu cenowym w pozycji materiały eksploatacyjne) .

- Detektor skrzepów i mikroskrzepów w badanej próbce.

- Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek badanych.

- Ilość miejsc na próbki badane - minimum 60.

- Oferowany analizator biochemiczny musi posiadać swobodny dostęp do podajnika próbek oraz możliwość dostawiania próbek i wymiany odczynników w trakcie pracy analizatora. Zamawiający dopuszcza analizator, w którym wymiana odczynników i dostawianie próbek odbywa się w trybie pauzy/stand by, a przejście analizatora z trybu pauzy w stan pracy jest bardzo krótki.

- Możliwość wstawiania próbek CITO w każdym momencie pracy aparatu.

- Wydajność praktyczna – bez ISE  minimum 320 ozn./godz., wydajność ISE 50 ozn./godz

- Pomiar elektrolitów (Na, K i Cl.) metodą bezpośrednią i pośrednią, ( w zależności od wyboru metody przez użytkownika) za pomocą bezobsługowych, wymienianych pojedynczo elektrod dla poszczególnych parametrów ISE lub bezobsługowego modułu  ISE stanowiącego zintegrowane elektrody (koszt wymiany zintegrowanych elektrod należy uwzględnić w materiałach eksploatacyjnych, biorąc pod uwagę różną ilość wykonywanych badań Na, K i Cl.)

- Możliwość wydruku wyników ostatecznych dla danego pacjenta.

- Manualna i automatyczna akceptacja wyników.( możliwa do realizacji z systemem LSI )

- Komputerowa archiwizacja danych dotyczących wyników badań, kontroli i kalibracji.

- Dostosowany materiał kontrolny wieloparametrowy do oznaczeń parametrów biochemicznych. Do niektórych oznaczeń: hemoglobiny glikowanej i białek specyficznych dopuszcza się materiał kontrolny jednoparametrowy.

- Automatyczne prowadzenie bieżącej i skumulowanej kontroli jakości w oparciu o reguły Westgarda, wykresy Levy-Jenningsa.

- Dwukierunkowa komunikacja z centralnym komputerem (laboratoryjnym systemem informatycznym).

- Serwis techniczny na czas trwania umowy w godzinach pracy Laboratorium (7.00 – 15.00, przez min 5 dni od poniedziałku do piątku.

- Analizator nie starszy niż 2 lata.

- Certyfikat CE.

Oferujemy analizator biochemiczny spełniający wyżej określone warunki :

( model /typ/ producent  analizatora )

…………………………………………………………………………………………………………………………

..............................................................                                                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania firmy

SIWZ -przetarg nieograniczony  ZP.2.2018  laboratorium