Załącznik Nr 2 do SIWZ

MPS.ZP.3.2018

Wymagane parametry funkcjonalne i  techniczne

|  | OPIS PARAMETRÓW | - WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  | Bez oceny |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  | Bez oceny |
|  | Oferowany system jest fabrycznie nowy, nieużywany | TAK |  | Bez oceny |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE | TAK |  | Bez oceny |
|  | Potwierdzone zgłoszenia zestawu do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  | Bez oceny |
| I | Detektor cyfrowy wifi |  |  | 0-20 pkt |
| 6 | Bezprzewodowa transmisja danych z detektora, z wykorzystaniem standardu IEEE 802.11a/b/g/n (2,4 GHz/5 GHz) | Tak |  | Bez oceny |
| 7 | Scyntylator CsI | Tak |  | Bez oceny |
| 8 | Detektor mobilny z możliwością wykonywania zdjęć w stole, w statywie i poza, np. na wózku | Tak |  | Bez oceny |
| 9 | Detektor współpracujący ze stołem i statywem aparatu rtg Philips Diagnost bez konieczności adaptacji /przeróbek posiadanego aparatu rtg | Tak |  | Bez oceny |
| 10 | Zakres energetyczny | 40-150 kV |  | Bez oceny |
| 11 | Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie | Tak |  | Bez oceny |
| 12 | Wymiar zewn.detektora | ≥46x≥38x≤1,5 |  | Bez oceny |
| 13 | Rozmiar matrycy, aktywny obszar obrazowania | ≥ 35 x 42,5 cm |  | 0-1 |
| 14 | Waga panela detekcyjnego z baterią | ≤ 3,0 kg |  | 0-1 |
| 15 | Rozdzielczość panela detekcyjnego | ≥ 2400x2800 pikseli |  | 0-1 |
| 16 | Współczynnik DQE dla 1 lp/mm, wydajność detektora | min 65% |  | 0-1 |
| 17 | Maksymalna wielkość pojedynczego piksela | ≤ 150 µm |  | 0-1 |
| 18 | Ilość pikseli | ≥ 6,5 miliona |  | 0-1 |
| 19 | Rozdzielczość przestrzenna | ≥ 3,3 lp/mm |  | 0-1 |
| 20 | Rozdzielczość bitowa przetwornika | Min. 16 bit |  | 0-1 |
| 21 | Pojemność naładowanej baterii umożliwiająca wykonanie bez doładowywania | Min. 100 zdjęć (klatka piersiowa) |  | 0-1 |
| 22 | Czas ładowania baterii (od pustej do pełnej pojemności) | ≤ 4 h |  | 0-1 |
| 23 | Pojemność baterii | Min. 2 400 mAh |  | 0-1 |
| 24 | Ilość baterii w zestawie | Min. 2 szt |  | 0-1 |
| 25 | Dopuszczalne obciążenie detektora na całej powierzchni | Min 300 kg |  | 0-1 |
| 26 | Dopuszczalne obciążenie detektora punktowe ( dla pacjenta stojącego ) | Min 150 kg |  | 0-1 |
| 27 | Obsługa oferowanego detektora w aparacie rtg Zamawiającego AGFA DX-D 400. | Podać |  | Nie-0 pkt Tak 3pkt |
| 28 | Ten sam algorytm obróbki obrazu instalowany na posiadanym aparcie rtg AGFA DX-D 400 i oferowanym rozwiązaniu | Podać |  | Nie-0 pkt Tak 3pkt |

|  | OPIS PARAMETRÓW | - WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II. | Konsola technika sterowania panelem DR z oprogramowaniem do obróbki zdjęć – 1 kpl |  |  | 0-10 pkt |
| 29 | Producent | Podać |  | Bez oceny |
| - 30 | Nazwa i typ urządzenia/oprogramowania | Podać |  | Bez oceny |
| - 31 | Komputer, minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy 3 GHz,4GB pamięci RAM, dysk twardy 2 x 500 GB RAID-1, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny | Tak, podać nazwę/ typ, parametry |  | 0-1 |
| - 32 | Monitor LCD/LED kolorowy, dotykowy min. 21”, skalibrowany do wyświetlania obrazów zgodnie z krzywą DICOM | Tak, podać |  | 0-1 |
| - 33 | Konsola przygotowana do obsługi detektorów bezprzewodowych i przewodowych | Min 2 szt. |  | 0-1 |
| - 34 | Konsola umożliwiająca podgląd obrazu po wykonaniu zdjęcia | Tak |  | Bez oceny |
| - 35 | Panel sterowania aparatem i parametrami ekspozycji zintegrowany z generatorem i konsolą do obróbki zdjęć (panel i oprogramowanie wyświetlane na jednym monitorze) | Tak |  | Bez oceny |
| - 36 | Konsola z wskaźnikiem naładowania baterii detektora | Tak |  | Bez oceny |
| - 37 | Konsola ze wskaźnikiem siły sygnału połączenia bezprzewodowego | Tak |  | Bez oceny |
| - 38 | Konsola ze wskaźnikiem informującym o aktualnie wybranym detektorze | Tak |  | Bez oceny |
| 39 | Interfejs oprogramowania medycznego konsoli w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | Tak |  | Bez oceny |
| 40 | Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych | Tak |  | Bez oceny |
| 41 | Wyświetlanie rodzaju scyntylatora i numeru seryjnego detektora, który wygenerował obraz | Tak |  | Bez oceny |
| 42 | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | Tak |  | Bez oceny |
| 43 | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania | Tak |  | Bez oceny |
| 44 | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | Tak |  | Bez oceny |
| 45 | Możliwość przeniesienia obrazu jednego pacjenta do badania innego pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
| 46 | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM do min 3 systemów/adresow Pacs, kompozycja wydruków | Tak |  | Bez oceny |
|  | OPIS PARAMETRÓW | - WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA | OCENA PUNKTOWA |
| 47 | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | Tak |  | Bez oceny |
| 48 | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem | Tak |  | Bez oceny |
| 49 | Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika) | Tak |  | Bez oceny |
| 50 | Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań, min.: - kaseta/obraz zidentyfikowany - obraz wydrukowany - obraz zarchiwizowany - badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane | Tak |  | Bez oceny |
| 51 | Płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego fragmentu obrazu, lupa | Tak/Nie |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |
| 52 | Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC | Tak |  | Bez oceny |
| 53 | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika | Tak |  | Bez oceny |
| 54 | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak |  | Bez oceny |
| 55 | Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist. Obsługa standardu kodowania min. Latin 2 lub UTF-8 umożliwiająca wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych (ą,ć,ź,ę, itd.) | Tak |  | Bez oceny |
| 56 | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu | Tak |  | Bez oceny |
| 57 | Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu niezależnie od badanej części ciała i rodzaju projekcji | Tak |  | Bez oceny |
| 58 | Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu | Tak/Nie |  | Tak- 1 pkt Nie- 0 pkt |
| 59 | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej | Tak |  | Bez oceny |
| 60 | Jednoczesne wyświetlanie dwóch obrazów pacjenta (split screen) | Tak/Nie |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |
| 61 | Możliwość aktywizacji trybu pełnoekranowego | Tak/Nie |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |
| 62 | Automatyczna lokalna archiwizacja obrazów badań na płytach CD/DVD, we wskazanym folderze (lokalnym, sieciowym, na zewnętrznym dysku) oraz w usługach gromadzenia danych w chmurze (np. Dropbox, Google Drive) | Tak |  | Bez oceny |
| 63 | Rozszerzenie oprogramowania stacji o dystrybucję obrazów zgromadzonych na stacji technika dla min. 5 jednoczesnych użytkowników,. | Tak |  | Bez oceny |
|  | OPIS PARAMETRÓW | - WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA | OCENA PUNKTOWA |
| 64 | Min. funkcjonalność przeglądarki: wyszukiwanie badań, przełączenie pomiędzy obrazami, wyświetlanie pełnoekranowe obrazu, zmiana kontrastu/jasności, zoom, przesuwanie obrazu, inwersja, wyświetlanie/ukrywanie danych demograficznych, jednoczesne wyświetlanie min. 2 obrazów badań pacjenta pochodzących z różnych badań, interfejs w języku polskim | Tak |  | Bez oceny |
| 65 | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | Podać nazwę i typ |  | Bez oceny |
| 66 | Oprogramowanie DR spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging, załączyć deklarację producenta potwierdzoną dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę http://product-registry.ihe.net | Tak Podać listę spełnianych profili IHE |  | Bez oceny |
| 67 | Oprogramowanie DR zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC załączyć dokumenty | Tak |  | Bez oceny |
| 68 | Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania) | Tak |  | Bez oceny |
| 69 | Dla celów kontroli jakości w radiografii cyfrowej: (zgodnie ze standardem NEMA XR30 ) -możliwość Dicom Export For Processing w formacie liniowym - Eksport parametrów obróbki obrazów zastosowanych do poszczególnych rodzajów ekspozycji z drzewa badań | Tak |  | Bez oceny |
| 70 | Oprogramowanie monitorujące pomiar dawki pacjenta, funkcjonalność prowadzenia statystyk, możliwość zapisywania, analizy i eksportu raportów | Tak |  | Bez oceny |
| 71 | Oprogramowanie konsoli posiadające funkcjonalność zapisywania do systemu danych o parametrach ekspozycji (kV, mAs) pobieranych za pośrednictwem detektora | Tak |  | Bez oceny |
| 72 | W przypadku odrzucenia obrazu automatyczne tworzenie nowej ekspozycji | Tak |  | Bez oceny |
| 73 | Generowanie histogramu dla obrazu | Tak |  | Bez oceny |
| 74 | Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych | Tak/Nie |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |
| 75 | Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta, automatyczny pomiar różnicy długości nóg, pomiary skoliozy, automatyczne wyznaczanie połowy oznaczonej długości | Tak/Nie Podać |  | Wszystkie pomiary -2 pkt Pomiar odległ. i kąta 1pkt – Nie – 0 pkt |
|  | OPIS PARAMETRÓW | - WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA | OCENA PUNKTOWA |
| 76 | Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, linie, strzałki | Tak |  | Bez oceny |
| 77 | Algorytm przetwarzania obrazu bazujący na częstotliwościach i poziomach szarości obrazu | Tak, opisać |  | Bez oceny |
| 78 | Funkcjonalność prowadzenia statystyk zastosowanej dawki wg typu ekspozycji z podziałem na wykonujących techników | Tak |  | Bez oceny |
| III. | Duplikator - System produkcji płyt z badaniami dla pacjentów – 1 kpl |  |  | 0-5 pkt |
| 79 | Producent | Podać |  | Bez oceny |
| 80 | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  | Bez oceny |
| 91 | Urządzenie zapewniające zautomatyzowane nagrywanie płyt CD i DVD z badaniami pacjentów i nadruk etykiet na płytach | Tak |  | Bez oceny |
| 82 | Interfejs przyłączeniowy Ethernet 100/1000 Mbps | Tak |  | Bez oceny |
| 83 | Nadruk w skali szarości i w kolorze | Tak |  | Bez oceny |
| 84 | Nieograniczona ilość użytkowników w sieci | Tak |  | Bez oceny |
| 85 | Oprogramowanie sterujące urządzeniem zapewniające automatyczną produkcję płyty z badaniem, inicjowaną bezpośrednio z oprogramowania systemu stacji technika, oprogramowania systemu stacji diagnostycznej oraz dowolnej innej stacji roboczej. min. funkcjonalność przeglądarki: wyszukiwanie badań, przełączenie pomiędzy obrazami, wyświetlanie pełnoekranowe obrazu, zmiana kontrastu/jasności, zoom, przesuwanie obrazu, inwersja, wyświetlanie/ukrywanie danych demograficznych, jednoczesne wyświetlanie min. 2 obrazów badań pacjenta pochodzących z różnych badań, interfejs w języku polskim | Tak, opisać metodę działania |  | Bez oceny |
| 86 | Oprogramowanie sterujące urządzenia zapewniające jednoczesną obsługę do dwóch duplikatorów podłączonych do komputera sterującego | Tak |  | Bez oceny |
| 87 | Ilość napędów, min 2 | Tak, podać |  | 0-1 |
| 88 | Pojemność podajnika na czyste płyty. | Min 100 szt |  | 0-1 |
| 89 | W zestawie min. 2 kpl. (po 50 szt. każdy) płyt CD kompatybilnych z dostarczanym urządzeniem (kompatybilnych tj. zalecanych przez producenta) i zestaw tuszy | Tak |  | Bez oceny |
| 90 | Prędkość nagrywania płyt CD | min 30/godz. |  | 0-1 |
| 91 | Prędkość druku | min 30/godz |  | 0-1 |
| 92 | Koszt eksploatacji na 1000 płyt (płyty, tusze, ew. inne) | Podać |  | Wg wzoru koszt minimalny x 1pkt koszt oferty badanej |

|  | OPIS PARAMETRÓW | - WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV | Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 93 | Pełna integracja oferowanych urządzeń z systemami RIS/PACS Zamawiającego (IMPAX/Agfa) oraz (ArPAcsRIS/Synektik) zapewniająca: a/ wysyłanie przez system Impax i odbiór na stacji technika systemu ucyfrowienia DR listy roboczej DMW ( DICOM MODALITY WORKLIST) b/ wysyłanie przez stacje technika systemu ucyfrowienia DR i przyjmowanie przez system Impax obrazów DICOM z systemu ucyfrowienia . Ewentualne koszty niezbędnych licencji jak i usług serwisowych pokrywa wykonawca. | Tak |  | Bez oceny |
| 94 | Podłączenie i uruchomienie wszystkich aplikacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania dostarczonego sprzętu do istniejącego systemu PACS/RIS posiadanego przez Zamawiającego w zakresie: - utworzenia w posiadanym przez Zamawiającego systemie ArPAcsRIS/Synektik gabinetu obsługującego nowe cyfrowe urządzenie diagnostyczne: dwie różne metody rejestracji badania/pacjenta - manualne wprowadzenie danych Pacjenta - Pobranie danych Pacjenta poprzez DICOM Worklist) wyszukiwanie badań na podstawie zadanych kryteriów, min: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj badania, data wykonania badania - konfiguracja modułu terminarza, rejestracji oraz statystyk w posiadanym przez Zamawiającego systemie ArPAcsRIS/Synektik w zakresie obsługi nowego cyfrowego urządzenia diagnostycznego - import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist. - konfiguracji modułu DICOM/Worklist dla nowego cyfrowego urządzenia diagnostycznego - Konfiguracji komunikacji przesyłania obrazów i danych min. DICOM PRINT STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) | Tak |  | Bez oceny |
| 95 | Przeprowadzenie testów akceptacyjnych | Tak |  | Bez oceny |
| 96 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z obsługi aparatu | Tak |  | Bez oceny |

|  | OPIS PARAMETRÓW | - WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V | Serwis i warunki gwarancyjne |  |  |  |
| 97 | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia i podzespoły (detektor, stacja technika, monitor) | Min 2 lata |  | Wg wzoru pkt XII.2.1 SIWZ |
| 98 | W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd gwarancyjny rocznie | Tak, podać ilość przeglądów |  | Bez oceny |
| 99 | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym | Podać |  | Bez oceny |
| 100 | Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce | Podać |  | Bez oceny |
| 101 | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) [godz.w dni robocze] | ≤ 8 godz., podać |  | Bez oceny |
| 102 | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) [godz.w dni robocze] | ≤ 48 godz., podać |  | Bez oceny |
| 103 | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [godz. w dni robocze] | ≤ 96 godz., podać |  | Bez oceny |
| 104 | Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich urządzeń (także w formie elektronicznej na CD )– przy dostawie | Tak |  | Bez oceny |
| 105 | Okres zagwarantowania części zamiennych | Min 5 lat |  | Bez oceny |

Sposób oceny wg punktów w skali 0-1:

0 pkt za parametr graniczny

1 pkt za parametr lepszy