załącznik nr 2 do zaproszenia DAN.231.1.28.2021

OPIS WYMAGAŃ - PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH OFEROWANEGO SPRZĘTU

Są to parametry pożądane, a nie bezwzględnie wymagane - należy zaoferować analizator, który najbardziej odpowiada opisanym wymaganiom. Parametry techniczne zaoferowanego analizatora będą podlegały ocenie jakościowej.

| Lp. | Parametr pożądany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| I | Analizator podstawowy (podać: typ/ model/ producenta/ rok produkcji – nie starszy niż 2021 r.) |  |
| Moduł do analizy parametrów fizyko-chemicznych |  |  |
|  | Metody pomiarowe: - Fotometria reflektancyjna z zastosowaniem matrycy CCD/CMOS, - Turbidymetryczna, - Refraktometryczna z automatyczna kompensacją temperatury |  |
|  | Wydajność analizatora – min. 200 próbek/godz. |  |
|  | Paski reakcyjne konfekcjonowane w kasetach, stabilne na pokładzie min. 1 tydzień. |  |
|  | Paski wykrywające kwas askorbinowy. |  |
|  | Obraz reakcji barwnych na pasku wyświetlany na ekranie analizatora dla każdego wyniku, dostępy z poziomy operatora systemu. |  |
|  | Automatyczna kalibracja optyki analizatora przed pomiarem każdego paska, bez konieczności używania pasków kalibracyjnych. |  |
|  | Możliwość kalibracji różnych serii pasków reakcyjnych za pomocą pasków używanych do badań próbek. |  |
|  | Mieszanie moczu za pomocą igły pobierającej próbki. |  |
|  | Wbudowany czytnik kodów kreskowych. |  |
|  | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. |  |
|  | Moduł połączony z modułem do analizy elementów upostaciowanych za pomocą mostka będącego jednocześnie buforem dla próbek oczekujących na analizę. |  |
| Moduł do analizy elementów upostaciowanych |  |  |
|  | Zasada metody – zautomatyzowana mikroskopia (wbudowany mikroskop) z rejestracją cyfrowych obrazów pełnych pól widzenia mikroskopowego. |  |
|  | Pomiar w komorach pomiarowych, bez konieczności używania kuwet jednorazowych. |  |
|  | Wydajność analizatora – min. 100 próbek/godz. |  |
|  | Zdjęcia pełnych pól widzenia rejestrowane przy powiększeniu x10 i x40. |  |
|  | Automatyczna klasyfikacja ilościowa na min. 5 elementów morfologicznych (diagnostycznych). |  |
|  | Ocena natywnego moczu, bez wirowania (na zewnątrz lub wewnątrz analizatora). |  |
|  | Mieszanie moczu za pomocą igły pobierającej próbki. |  |
|  | Klasyfikacja elementów wg kategorii (nie wielkości). |  |
|  | Automatyczne procedury kalibracji analizatora i mikroskopu w momencie uruchomienia systemu. |  |
|  | Automatyczne dostrajanie ostrości mikroskopu przed wykonaniem zdjęć próbki. |  |
|  | Automatyczna klasyfikacja bakterii z podziałem na pałeczki i ziarniaki. |  |
|  | Wbudowany czytnik kodów kreskowych. |  |
|  | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. |  |
|  | System wyposażony w wymagany komputer, klawiaturę, mysz, monitor. |  |
|  | Gwarancja analizatora na czas trwania umowy. |  |
|  | Szkolenie pracowników Zamawiającego. |  |
|  | Przeglądy serwisowe aparatów na koszt Wykonawcy. |  |

| Lp. | Parametr pożądany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| II | Analizator backup, półautomatyczny, zapasowy do pomiarów fizyko-chemicznych moczu (podać: typ/ model/ producenta/ rok produkcji – nie starszy niż 2021 r.) |  |
|  | Wydajność czytnika – min. 500 próbek/godz. |  |
|  | Paski wykrywające kwas askorbinowy. |  |
|  | Automatyczna kalibracja optyki analizatora przed pomiarem każdego paska, bez konieczności używania pasków kalibracyjnych. |  |
|  | Możliwość kalibracji różnych serii pasków reakcyjnych za pomocą pasków używanych do badań próbek. |  |
|  | Automatyczny pomiar barwy moczu. |  |
|  | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych dostarczony z analizatorem. |  |
|  | Gwarancja analizatora na czas trwania umowy. |  |
|  | Szkolenie pracowników Zamawiającego. |  |
|  | Przeglądy serwisowe aparatów na koszt Wykonawcy. |  |

......................................dnia .............................		..............................................................................

podpis