załącznik nr 2 do zaproszenia DAN.231.1.34.2021

OPIS WYMAGAŃ - PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO SPRZĘTU

Są to parametry pożądane, a nie bezwzględnie wymagane - należy zaoferować analizator, który najbardziej odpowiada opisanym wymaganiom. Parametry techniczne zaoferowanego analizatora będą podlegały ocenie jakościowej.

| Lp. | Parametr pożądany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| I | Analizator podstawowy (podać: typ/ model/ producenta/ rok produkcji – nie starszy niż 2013r, aparat po gruntownym przeglądzie) |  |
|  | W pełni automatyczny analizator do odczytu pasków testowych moczu |  |
|  | Analizator moczu automatycznie określający: a/ 12 parametrów fizyko-chemicznych moczu: ciężar właściwy, barwa, przejrzystość, pH, leukocyty, azotyny, białko, glukoza, ketony, urobilinogen, bilirubina, krew (erytrocyty/hemoglobina) b/ oceniający osad moczu. |  |
|  | Wydajność analizatora: a/ parametry fizykochemiczne - min 200 oznaczeń / godzinę b/ osad – min 70 oznaczeń / godzinę |  |
|  | Aparat z zewnętrzną drukarką, UPS, z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych. |  |
|  | Podajnik na min. 60 próbek, z możliwością dostawiania statywów w trakcie pracy. |  |
|  | Flagowanie wyników patologicznych |  |
|  | Mieszanie próbki moczu przed pipetowaniem materiału analitycznego na pasek |  |
|  | Automatyczna kompensacja własnego zabarwienia moczu |  |
|  | Automatyczne usuwanie zużytych pasków |  |
|  | Kalibracja wykonywana za pomocą pasków kalibracyjnych od producenta aparatu, nie częściej niż 1 x na 4 tygodnie |  |
|  | Wydzielone miejsce na próbki CITO (nie na podajniku czy statywach do badań rutynowych), analizowane poza kolejnością |  |
|  | Możliwość wykonania badania z próbki moczu z jak najmniejszej objętości metodą nakraplania materiału badanego |  |
|  | Zastosowanie w analizatorze moczu testów paskowych, które redukują wpływ kwasu askorbinowego na wynik pomiaru glukozy– podać zastosowaną substancję. |  |
|  | Wymagana czułość dla białka w moczu nie gorsza niż 15 mg/dl |  |
|  | Wymagana czułość dla glukozy nie gorsza niż 40 mg/dl |  |
|  | Analizator przystosowany do podłączenia do laboratoryjnego systemu informatycznego Zamawiającego ( Roche Infinity) |  |
|  | Bezpłatny udział w międzynarodowej kontroli jakości moczu cztery razy w roku zakończony wydaniem certyfikatu. |  |
|  | Zapewnienie autoryzowanego serwisu przez producenta aparatu (bezpłatnego w ramach dzierżawy) |  |

| Lp. | Parametr pożądany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| II | Analizator backup (podać: typ/ model/ producenta/ rok produkcji – nie starszy niż 2013r, aparat po gruntownym przeglądzie) |  |
|  | Wydajność analizatora min 100 oznaczeń / godzinę |  |
|  | Odczyt parametrów fiz-chemicznych moczu: ciężar właściwy, barwa, pH, leukocyty, azotyny, białko, glukoza, ketony, urobilinogen, bilirubina, erytrocyty. |  |
|  | Pamięć minimum 1 000 wyników pacjentów |  |
|  | Flagowanie wyników patologicznych |  |
|  | Kompensacja własnego zabarwienia moczu |  |
|  | Automatyczne usuwanie zużytych pasków |  |
|  | Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych |  |
|  | Obsługa poprzez dotykowy ekran ciekłokrystaliczny |  |
|  | Praca z wykorzystaniem 10 parametrowych pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki – podać nazwę zastosowanej substancji |  |
|  | Możliwość tworzenia w aparacie raportów wyników wymagających weryfikacji |  |
|  | Pasek kalibracyjny do codziennej autokalibracji zainstalowany w aparacie na stałe i dodatkowo rekalibracja za pomocą zewnętrznych pasków kalibracyjnych |  |
|  | Możliwość podglądu i wydruku danych kalibracji tzn. wartości dla poszczególnych oznaczeń parametrów fizyko-chemicznych - dołączyć przykładowy wydruk |  |
|  | Wymagana czułość dla glukozy nie gorsza niż 40 mg/dl |  |
|  | Analizator przystosowany do podłączenia do laboratoryjnego systemu informatycznego. |  |
|  | Zapewnienie autoryzowanego serwisu przez producenta aparatu ( bezpłatnego w ramach dzierżawy) |  |

......................................dnia .............................		..............................................................................

podpis