Załącznik nr 2 do zaproszenia

DAG.231.1.14.2022

Cechy jakie muszą posiadać testy

Diagnostyka alergii w oparciu o ilościowe, wieloalergenowe testy panelowe

(Testy do ilościowego oznaczania stężenia specyficznych IgE i IgA metodą immunoenzymatyczną – panele alergologiczne i celiakia).

Testy powinny spełniać następujące wymagania:

- Testy paskowe – jeden pasek testowy przeznaczony na jednego pacjenta.

- Minimum trzy linie standardowe (wartości niskie, średnie i wysokie) umożliwiające wykreślenie krzywej kalibracyjnej w czasie rzeczywistym do wykonania testu z uwzględnieniem tła, naniesione na każdy pasek testowy.

- Odczynniki z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych.

- W standardach ludzkie IgE i IgA.

- Potwierdzony brak reakcji krzyżowych z IgG, IgA, IgM i IgD.

- Wymagana objętość nierozcieńczonej surowicy na jedno badanie – maksymalnie 200µl.

- Wymagana dolna granica wykrywalności od 0,15kU/L.

- Zestaw odczynnikowy powinien zawierać wszelkie odczynniki niezbędne do wykonania badań i inkubacji.

- Wszystkie odczynniki gotowe do bezpośredniego użycia (dopuszcza się możliwość przygotowania buforu płuczącego – rozpuszczenie lub rozcieńczenie).

- Trwałość buforu płuczącego po przygotowaniu – minimum 30 dni.

- Testy kalibrowane indywidualnie (dopuszcza się kalibrację co 28 dni).

- Kalibratory służące do wykreślenia krzywej kalibracyjnej, z ludzkim IgE i IgA, o znanym stężeniu (kU/L), podanym przez producenta, zawarte w każdym teście lub zapewnione nieodpłatnie przez wykonawcę co 28 dni.

- Możliwość podglądu i archiwizacji krzywej kalibracyjnej.

- Termin ważności odczynników – minimum 10 miesięcy liczony od dnia dostawy.

- Język interpretacji, raportowania i archiwizacji wyników badań – wymagany jest język polski.

- Obraz każdego paska – zapisany i archiwizowany w programie - możliwość automatycznej identyfikacji panelu.

Panele alergologiczne powinny zawierać następujące alergeny:

- Alergeny Wziewne:

Pyłek brzozy

Pyłek 6 traw – mix

Pyłek żyta

Pyłek bylicy

D. pteronyssinus

D. farinae

Naskórek psa

Naskórek kota

Pióra – mix (gęsi, kury, kaczki, indyka)

Pleśnie – mix (Cladosp. herbarum, Alt. alternata)

- Alergeny Pokarmowe:

Mleko krowie

Białko jaja kurzego

Żółtko jaja kurzego

Bos d 8, kazeina

Soja

Ryż

Kakao

Jabłko

Marchew

Mąka – mix

- Alergeny atopowe mieszane: min. kombinacje w.w. alergenów.

- Panel pyłki:

rPhl p 1, rPhl p 5, rPhl p 7, rPhl p 12, rBet v 1, rBet v 2, Brzoza, Tymotka łąkowa.

- Panel celiakia IgA powinien zawierać: deamidowany peptyd gliadyny (IgA), transglutaminaza tkankowa (IgA), IgA całkowite.