Załącznik nr 2 do zaproszenia

DAG.231.1.27.2022

Cechy, jakie muszą posiadać testy

Diagnostyka alergii w oparciu o ilościowe, wieloalergenowe testy panelowe

(Testy do ilościowego oznaczania stężenia specyficznych IgE i IgA metodą immunoenzymatyczną – panele alergologiczne i celiakia )

Testy powinny spełniać następujące wymagania:

- Testy paskowe – jeden pasek testowy przeznaczony na  jednego pacjenta

- Minimum trzy linie standardowe (wartości niskie, średnie i wysokie) umożliwiające wykreślenie krzywej kalibracyjnej w czasie rzeczywistym do wykonania testu z uwzględnieniem tła , naniesione na każdy pasek testowy

- Odczynniki z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych.

- W standardach ludzkie IgE i IgA

- Potwierdzony brak reakcji krzyżowych z IgG, IgA, IgM i IgD

- Wymagana objętość nierozcieńczonej surowicy na jedno badanie – maksymalnie 200µl

- Wymagana dolna granica wykrywalności od 0,15kU/L

- Zestaw odczynnikowy powinien zawierać wszelkie odczynniki niezbędne do wykonania badań i inkubacji

- Wszystkie odczynniki gotowe do bezpośredniego użycia (dopuszcza się możliwość przygotowania buforu płuczącego – rozpuszczenie lub rozcieńczenie)

- Trwałość buforu płuczącego po przygotowaniu – minimum 30 dni

- Testy kalibrowane indywidualnie (dopuszcza się kalibrację co 28 dni)

- Kalibratory służące do wykreślenia krzywej kalibracyjnej, z ludzkim IgE i IgA, o znanym stężeniu (kU/L), podanym przez producenta, zawarte w każdym teście lub zapewnione nieodpłatnie przez wykonawcę co 28 dni

- Możliwość podglądu i archiwizacji krzywej kalibracyjnej

- Termin ważności odczynników – minimum 10 miesięcy liczony od dnia dostawy

- Język interpretacji, raportowania i archiwizacji wyników badań – wymagany jest język polski

- Obraz każdego paska – zapisany i archiwizowany w programie - możliwość automatycznej identyfikacji panelu

Panele alergologiczne powinny zawierać następujące alergeny:

- Alergeny Wziewne:

Pyłek brzozy

Pyłek 6 traw – mix

Pyłek żyta

Pyłek bylicy

D. pteronyssinus

D. farinae

Naskórek psa

Naskórek kota

Pióra – mix (gęsi, kury, kaczki, indyka)

Pleśnie – mix (Cladosp. herbarum, Alt. alternata)

- Alergeny Pokarmowe:

Mleko krowie

Białko jaja kurzego

Żółtko jaja kurzego

Bos d 8, kazeina

Soja

Ryż

Kakao

Jabłko

Marchew

Mąka – mix

- Alergeny atopowe mieszane:  min. kombinacje w.w. alergenów

- Panel pyłki:

rPhl p 1, rPhl p 5, rPhl p 7, rPhl p 12, rBet v 1, rBet v 2, Brzoza, Tymotka łąkowa

- Panel celiakia IgA powinien zawierać: deamidowany peptyd gliadyny (IgA), transglutaminaza tkankowa (IgA), IgA całkowite